招标项目需求及技术要求

基本要求（实质性要求）：

1.提供技术参数真实性承诺函。（承诺函格式自拟）

2.为保证技术的先进性，各厂家所投机型应为2020年1月1日以后推出的高端机型。（承诺函格式自拟）

3.配备该机型软件，且为最新版本，并具有升级能力。（承诺函格式自拟）

4.交货时提供近半年内生产的机器（承诺函格式自拟）。

二、技术参数要求：

（一）总体要求：★为废标项；*为重要参数；其它为常规参数。

（二）医用内窥镜图像处理器：

1、控制模式：触摸式控制面板

2、图像输出：高清数字输出图像，图像输出分辨率≥1920*1080P

3、高清输出信号接口：高清输出端口≥2个

4、USB 端口：USB端口≥2个，具有实时存储视频、图片、键盘连接等功能

5、电子放大：具有数字放大功能，放大倍率≥2倍

6、测光模式：平均测光/峰值测光/自动测光

7、色彩调节功能：红色、绿色、蓝色、色度调节

8、血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织

9、暗区校正：可保持图像中亮区的亮度，提高图像中暗区的亮度

★10、双光模式：可同屏显示普通模式与光学染色动态画面

11、画中画视频输入：可切换画中画输入接口

（三）医用内窥镜冷光源：

1、光源：多路LED光源

2、特殊光成像：≥3种特殊光观察模式

3、光照强度：光照强度可调节，自动/手动调光

*4、兼容性：可兼容胃肠镜、十二指肠镜、支气管镜等不同镜体便于拓展

5、实用性：更换镜体无需开关机，内镜更换支持热插拔

（四）电子上消化道内窥镜（治疗镜）

1、视野角：≥140°

2、视野深度：2-100mm

3、先端部外径：≤10.5mm

4、插入部外径：≤10.8mm

*5、弯曲部弯曲角度：上≥205°，下≥90°，左/右≥100°

6、工作长度：≥1030mm

7、钳道内径：≥3.1mm

8、辅助送水：具备副送水功能

*9、镜体设计：全防水无触点设计，支持一键热插拔

（五）电子上消化道内窥镜（放大镜）



1、视野角：普通观察≥140°，放大观察≥50°

2、视野方向：直视

3、视野深度：放大观察1.5-2.5mm，普通观察3-100mm

4、先端部外径：≤9.9mm

5、插入部外径：≤9.8mm

6、弯曲部弯曲角度：上≥205°，下≥90°，左/右≥100°

7、有效长度：≥1030mm

8、钳道内径：≥2.8mm

9、辅助送水：具备副送水功能

*10、镜体设计：全防水无触点设计，支持一键热插拔

（六）电子下消化道内窥镜（治疗镜）

1、视野角：≥168°

2、视野深度：2-100mm

3、先端部外径：≤12.2mm

4、插入部外径：≤12.2mm

5、弯曲部弯曲角度：上/下各≥175°,左/右各≥155°

6、硬度可调：插入管具有软硬度可调功能

7、工作长度：≥1330mm

8、钳道内径：≥3.2mm

9、辅助送水：具备副送水功能

*10、镜体设计：全防水无触点设计，支持一键热插拔

(七)内窥镜专用台车：

(八) 4K超高清医用显示器：

(九)内窥镜用二氧化碳送气装置：

(十)内窥镜用送水装置:

三、设备配置清单：

1、医用内窥镜图像处理器         1台

2、医用内窥镜冷光源             1台    

3、电子上消化道内窥镜（治疗镜） 2条

4、电子上消化道内窥镜（放大镜） 1条

5、电子下消化道内窥镜（治疗镜） 2条

6、内窥镜专用台车               1台

7、4K 超高清医用显示器          1台

8、内窥镜用二氧化碳送气装置     1台

9、内窥镜用送水装置             1台
四、售后服务要求（实质性要求）：

1.卖方须向买方提供操作手册一套。 

2.卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求。

3.在货物到达使用单位后，卖方应在5天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装调试，并承担因此发生的一切费用。

4.设备安装后，医院按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

5.现场培训：卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备各种功能。

6.在设备维修期间提供厂家备用机及备用镜体。

7.交货地点：采购人指定地点。
