附件1：

| 256排螺旋CT参数 |  |
| --- | --- |
| 一 | 技术要求 |
| 1.1 | 设备名称：超高端X 射线体层摄影设备（CT） |
| 1.2 | 设备数量：一套 |
| 1.3 | 设备用途：全身扫描的临床应用和临床研究 |
| *1.4 | 为保证整机稳定性和兼容性，所投型号设备核心部件（X线球管、X线高压发生器、X线探测器）为设备厂商同品牌产品（提供原厂出具的技术说明书或检测报告） |
| 2 | 主要技术性能 |
| 2.1 | 扫描机架系统 |
| 2.1.1 | 机架正面内置病人信息显示装置 |
| 2.1.2 | 扫描机架具备≥2个控制面板 |
| 2.1.3 | 扫描机架液晶屏显示内容：包括但不限于心电监护信息 |
| 2.1.4 | 内置式心电监护系统 |
| 2.1.5 | 扫描机架驱动方式：数字钢带驱动或线性马达驱动或磁悬浮驱动 |
| 2.1.6 | 滑环类型：低压滑环 |
| 2.1.7 | 冷却方式：水冷或风冷 |
| *2.1.8 | 扫描机架孔径≥80cm （提供检验报告证明） |
| *2.1.9 | 机架最快旋转时间（非等效）≤0.28秒/360°（提供检验报告证明） |
| 2.1.10 | 语音呼吸导航系统：具备 |
| 2.1.11 | 常规扫描视野FOV≥50cm |
| 2.2 | X 线球管及高压发生器 |
| *2.2.1 | 单组高压发生器功率（非等效）≥108kW |
| 2.2.2 | 具备X 轴方向飞焦点或共轭采集 |
| 2.2.3 | 具备Z 轴方向飞焦点或共轭采集 |
| *2.2.4 | 球管有效热容量≥33MHU |
| 2.2.5 | 单只球管最高输出管电流（非等效）≥1200mA |
| 2.2.6 | 单只球管最低输出管电流（非等效）≤10mA |
| 2.2.7 | 最低输出管电压≤70kV |
| 2.2.8 | 最高输出管电压≥140kV |
| 2.2.9 | 球管最小步进电流调节≤1mA |
| 2.2.10 | 球管大焦点≥1.0×1.2mm |
| 2.2.11 | 球管小焦点≤0.6×0.7mm |
| 2.3 | 探测器 |
| *2.3.1 | 如提供传统单套探测器，Z 轴覆盖范围≥16cm；如提供传统双套探测器系统，则每套探测器Z 轴覆盖范围≥5.76cm；如提供立体双层光谱探测器，Z 轴覆盖范围≥8cm （提供检验报告证明或注册证或产品说明书） |
| *2.3.2 | 单组探测器数据采集率≥4640view/360°或≥8000HZ |
| *2.3.3 | 最薄图像扫描层厚≤0.625mm |
| *2.3.4 | 探测器排数≥256排或双源系统≥2×96排（提供检验报告证明或注册证或产品说明书） |
| 2.4 | 扫描床系统 |
| 2.4.1 | 扫描床最大可扫描范围≥2000 mm |
| 2.4.2 | 最大水平移床速度≥300mm/s |
| 2.4.3 | 扫描床移床精度≤±0.25mm |
| 2.4.4 | 扫描床垂直升降可低至≤500mm |
| 2.4.5 | 扫描床垂直升降可高至≥1000mm |
| 2.4.6 | 病人床承重量≥300kg |
| 2.5 | 低辐射平台 |
| 2.5.1 | 提供微辐射影像重建技术，如IMR或TrueFidelity或Admire或AiCE或AIIR等（提供承诺书） |
| 2.5.2 | 提供高级金属伪影专用去除算法：如OMAR或Smart MAR或iMAR或SEMAR等（提供承诺书） |
| 2.6 | 扫描方式 |
| *2.6.1 | 定位像扫描长度≥1900mm（提供证明材料） |
| 2.6.2 | 扫描最大FOV ≥50cm |
| 2.6.3 | 团注跟踪测试功能 |
| 2.6.4 | 最大DFOV ≥50cm |
| 2.6.5 | 最大扫描范围≥2000mm |
| *2.6.6 | 球管单次连续螺旋扫描时间（非等效）≥110秒（提供检验报告证明） |
| 2.6.7 | 螺距：覆盖0.15-2，连续可调 |
| 2.7 | 图像质量 |
| 2.7.1 | 心脏扫描时间分辨率≤29ms |
| *2.7.2 | 常规图像空间分辨率≥16LP/cm |
| *2.7.3 | 密度分辨率≤2mm@0.3% （提供检验报告证明） |
| 2.7.4 | CT值范围：-1024 到+3071 |
| 2.7.5 | 图像噪声值≤0.25%（提供检验报告证明） |
| 2.7.6 | 标准图像重建矩阵≥512×512 |
| 2.7.7 | 超高图像重建矩阵≥1024×1024 |
| 2.8 | 计算机工作站 |
| 2.8.1 | 主频≥3.5GHz |
| 2.8.2 | 内存≥64GB |
| 2.8.3 | 图像硬盘容量≥6TB |
| 2.8.4 | 显示器≥19″，LCD |
| 2.8.5 | 图像格式和传输存储：DICOM 3.0 |
| 2.8.6 | DICOM Modality Worklist：具备 |
| 2.8.7 | 具备控制台双显示器配置 |
| 2.9 | 原厂后处理工作站 |
| 2.9.1 | 主频≥3.0Ghz |
| 2.9.2 | 内存≥64GB |
| 2.9.3 | 服务器硬盘容量≥1TB |
| 2.9.4 | CD-RW 和DVD-RW：标配 |
| 2.9.5 | 图像格式、传输存储：DICOM 3.0 |
| 2.1 | 临床应用软件 |
| 2.10.1 | 表面三维重建 |
| 2.10.2 | 任意曲面重建 |
| 2.10.3 | 最小密度投影MinIP |
| 2.10.4 | 最大密度投影MIP |
| 2.10.5 | 多平面重建MPR |
| 2.10.6 | 图像三维处理软件 |
| 2.10.7 | 透明化显示技术 |
| 2.10.8 | 高级容积处理软件VR |
| 2.10.9 | 自动窗宽窗位成像 |
| 2.10.10 | 立体视觉成像功能 |
| 3 | 高级临床应用软件 |
| 3.1 | 能量成像应用 |
| *3.1.1 | 能量采集方式：探测器端能量成像或提供KV切换方式实现能量成像 |
| 3.1.2 | 单KeV 图像能级≥100 级 |
| 3.1.3 | 能量扫描电压挡位≥2 挡 |
| 3.1.4 | 单KeV 成像范围：≥40-140KeV |
| 3.1.5 | 能量成像可以使用迭代算法 |
| 3.1.6 | 能量采集时，球管电流可根据患者体型、层面、旋转角度进行调节 |
| 3.1.7 | 常规能量成像模式下，最快旋转速度≤0.28秒/360° |
| 3.1.8 | 具备有效原子序数图横断位、冠状位、矢状位可视化彩色图像成像功能 |
| 3.1.9 | 具备对单一感兴趣区域进行同时、同屏能量图像观察的功能 |
| 3.1.10 | 可以提供观察、使用、操作、调节能量图像，以及测量碘含量、能谱曲线等能量数据的功能 |
| 3.1.11 | 具备多种能量图像同屏显示综合显示功能 |
| 3.1.12 | 具备能量图像去骨功能，并具备对不同KeV 下去骨效果调节观察功能 |
| 3.1.13 | 具备物质能量曲线绘制功能 |
| 3.1.14 | 具备有效原子序数显示以及成像功能 |
| 3.1.15 | 具备有效原子序数图可视化彩色图像调节功能 |
| 3.1.16 | 具备能量成像能谱曲线图分析功能 |
| 3.1.17 | 具备去尿酸图像成像功能 |
| 3.1.18 | 具备虚拟平扫图像成像分析功能 |
| 3.1.19 | 具备碘密度图像分析功能 |
| 3.1.20 | 具备结石定性，定量分析功能 |
| 3.1.21 | 具备肺栓塞碘剂灌注成像功能 |
| 3.1.22 | 具备肺栓塞血管显示功能 |
| 3.1.23 | 具备无水碘含量图像分析功能 |
| 3.1.24 | 具备能量成像散点图分析功能 |
| 3.1.25 | 具备能量成像直方图分析功能 |
| 3.1.26 | 具备尿酸图像成像功能 |
| 3.1.27 | 在能量扫描与常规扫描条件下都可以实现依据患者体型的管电流自动调节 |
| 3.1.28 | 提供专门算法和图像使用能量数据识别和抑制底层组织上的钙信号 |
| 3.1.29 | 具备骨性区域可视化骨髓病理显示 |
| 3.1.30 | 具备多档调节压钙信号强度的功能 |
| 3.1.31 | 在PACS上可实现能量数据直接浏览和处理 |
| 3.2 | 常规心脏成像功能 |
| 3.2.1 | 自动识别躲避不规则心率 |
| 3.2.2 | 心脏一站式成像功能，具备一次扫描同时实现冠脉血管狭窄分析，同时具备评估斑块成分，斑块破裂风险预测，心肌活性定量分析功能 |
| 3.2.3 | 心电门控扫描系统 |
| 3.2.4 | 心脏扫描参数自动平衡系统：所有扫描参数能自动匹配最佳 |
| 3.2.5 | 前瞻性门控扫描技术 |
| 3.2.6 | 50cmFOV 前门控扫描 |
| 3.2.7 | 回顾性门控采集重建技术 |
| 3.2.8 | 4D 心脏电影重建 |
| 3.2.9 | 心脏成像一次注药自动触发造影跟踪软件 |
| 3.2.10 | 心脏解剖结构全自动分离功能（心房、心室、冠脉、主动脉、心肌自动识别） |
| 3.2.11 | 零点击冠脉自动分析功能 |
| 3.2.12 | 冠脉钙化分数评估分析功能 |
| 3.2.13 | 冠脉狭窄率自动测量评价功能 |
| 3.2.14 | 冠脉钙化斑块评估 |
| 3.2.15 | 冠脉搭桥及支架通透性显示和分析功能 |
| 3.2.16 | 心脏彩色透视 |
| 3.2.17 | 类DSA 显示功能 |
| 3.2.18 | 冠脉多背景显示功能 |
| 3.2.19 | 心脏四腔位自动成像功能 |
| 3.2.20 | 心脏四维评价功能 |
| 3.2.21 | 心功能分析功能包 |
| 3.2.22 | 心功能自动分析参数：射血分数EF、舒张末期容量EDV、收缩末期容量ESV、每搏射血量SV、心输出量CO、心肌质量MM、心率等参数 |
| 3.2.23 | 左、右心室和心房四腔功能分析 |
| 3.2.24 | 选定的心动周期，左右心房、左右心室四腔容积相位曲线显示 |
| 3.2.25 | 自动探测识别舒张末期和收缩末期 |
| 3.2.26 | 心肌供血冠脉分布立体彩色地形图 |
| 3.2.27 | 左心室及瓣膜运动评价 |
| 3.2.28 | 左心室短轴、水平长轴和垂直长轴自动成像 |
| 3.2.29 | 左心室运动功能图评价 |
| 3.2.30 | 左室心肌收缩期-舒张期壁厚度变化图量化显示数值 |
| 3.2.31 | 左心室射血分数功能图评价数值 |
| 3.2.32 | 冠脉球形显示成像功能 |
| 3.2.33 | 自动/手动ECG 心电编辑功能 |
| *3.3 | 具备心脏能谱成像分析功能 |
| 3.4 | 常规血管成像分析功能 |
| 3.4.1 | 具备全自动血管量化分析功能，分析数据至少涵盖：血管长度、 管腔最大/最小直径 、管腔最大/最小截面面积等 |
| 3.4.2 | 全自动骨骼血管分离功能 |
| 3.4.3 | 全自动血管解剖识别功能 |
| 3.4.4 | 随鼠标指针自动显示全身主要血管名称功能 |
| 3.4.5 | 血管拉直分析功能 |
| 3.4.6 | 全自动血管狭窄评估功能 |
| 3.4.7 | 躯干、四肢自动去骨、血管解剖自动识别、分析同步后台预处理功能 |
| 3.4.8 | 后颅窝伪影校正功能 |
| 3.4.9 | 头颅自动去骨功能 |
| 3.4.10 | 全自动头颅血管解剖识别 |
| 3.4.11 | 全自动头颅血管分析功能 |
| 3.4.12 | 自动一键式去骨CT血管重建 |
| 3.5 | 具备能量高级血管成像分析功能 |
| 3.5.1 | 具备能量数据提取和编辑血管壁和管腔 |
| 3.5.2 | 具备能量数据进行血管病灶分析 |
| 3.5.3 | 具备高KeV 去除支架伪影技术 |
| 3.5.4 | 具备能量描述血管斑块和狭窄功能 |
| 3.5.5 | 具备可用能量结果比较提取的血管，进行同步分析 |
| 3.6 | 肿瘤能谱成像分析功能 |
| *3.6.1 | 具备肿瘤灌注成像功能 |
| 3.6.2 | 肿瘤灌注成像同时可得到肿瘤能谱信息 |
| 3.6.3 | 能谱评估肿瘤病变碘含量功能 |
| 3.6.4 | 能谱分析肿瘤转移功能 |
| 3.6.5 | 能谱鉴别肿瘤同源性功能 |
| 3.6.6 | 能谱分析肿瘤物质成分功能 |
| 3.7 | 神经系统能谱成像分析功能 |
| 3.7.1 | 具备神经系统动态灌注功能 |
| 3.7.2 | 神经系统灌注成像同时具备能谱信息 |
| 3.7.3 | 具备能谱评估早期脑缺血功能 |
| 3.7.4 | 具备自动脑出血量定量分析功能 |
| 3.7.5 | 能谱信息强化脑灰白质显示功能 |
| 3.7.6 | 具备神经系统平扫下鉴别脑出血和造影剂功能 |
| 3.7.7 | 具备能谱强化神经系统肿瘤边界显示功能 |
| 3.7.8 | 具备能谱评估神经系统肿瘤与转移病灶同源性功能 |
| 3.8 | 具备低剂量能谱成像分析功能 |
| 3.8.1 | 妇儿能谱成像强化妇儿软组织病变功能 |
| 3.8.2 | 妇儿能谱成像分析妇儿肿瘤转移灶功能 |
| 3.8.3 | 妇儿能谱成像分析妇儿肿瘤活性功能 |
| 3.8.4 | 妇儿能谱成像妇儿肿瘤能谱碘定量评估功能 |
| 4 | 配套设备 |
| 4.1 | 高压注射器一台 |
| 4.1.1 | 双筒，注射头旋转同时支持手动和一键智能自动旋转双工作模式 |
| 4.1.2 | 压力范围覆盖50~350psi，防水等级：≥IPX2 |
| 4.1.3 | 控制台：≥13寸显示屏，8注射时相，预设方案存储量：≥1000个，记录历史注射存储量：≥1000个； |
| 4.1.4 | 控制台和注射头通信方式：同时支持无线和有线双通信模式； |
| 4.1.5 | 提供保温套≥2个，保温套温度保温范围：38±5℃ |
| *4.1.6 | 高压注射器耗材要求为开放耗材，在河南省耗材集采目录内（提供开放耗材承诺函、省网采截图含“中选”） |
| 4.2 | 4M影像诊断专用显示器（含一体化阅片工位，含主机工作站）2 套 |
| 4.2.1 | 1．屏幕尺寸：≥27 英寸，分辨率：≥4MP（2560×1440） |
|  | 2．校正亮度：显示器全寿命周期内校准亮度≥400cd/m2 |
|  | 3．具备显示器同品牌质控软件和显卡。 |
| 4.3 | 人工智能辅助诊断软件：配置乳腺MR、乳腺X 线、骨龄、冠脉钙化积分处理软件各一套 |
| 4.4 | 防护用品：成人、儿童铅衣各15套（每套至少含铅围裙、铅帽、铅围脖），成人铅毯2 套；铅当量≥0.5 |
| 4.5 | 投影仪一套，符合影像教学使用 |