洛阳市偃师人民医院彩色多普勒超声诊断仪技术参数（妇产机）

1.用途：妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、颅脑、肌骨、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、早孕检查，盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研。

2.主机具备NMPA三类医疗器械注册证

3.主要技术规格及系统概述：

3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1  主机一体化LCD显示器≥23英寸

3.1.2  液晶触摸屏≥15英寸

3.1.3  数字化二维灰阶成像单元

3.1.4	数字化彩色多普勒单元

3.1.5	数字化能量多普勒成像单元

3.1.6	PW脉冲波多普勒成像单元

3.1.7	实时四维成像单元

3.1.8	软件波束形成器技术

*3.1.9	二维凸阵探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

*3.1.10 具备血细胞级别的高级成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

3.1.11	二维凸阵容积探头可以支持CW连续波多普勒成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量

3.1.12	组织多普勒成像技术

3.1.13	应变式弹性成像技术

3.1.14	宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

3.1.15	支持子宫内膜异位症标准化评估

3.1.17	内置耦合剂加热功能，提升患者舒适度

3.1.18	具备降低声影的强度专用技术：帮助恢复被声阴影遮挡的组织和边界，提供从近场到远场均匀一致的图像品质

3.1.19	困难条件成像专用技术：扫描困难条件患者，例如高体重指数（BMI），获得更清晰的图像

3.1.20	探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态

3.1.21	智能胎儿多普勒技术：≥六种血流预设，随心切换，提升彩色/频谱/测量工作效率，可自定义设置

3.1.22	具备用户界面颜色、灯光的个性化设置功能

3.2	容积四维成像技术：

*3.2.1	支持灰阶及血流三维/四维成像模式，可观察组织的外部轮廓和内部结构。

3.2.2	断层超声显像技术

3.2.3	具有胎儿自动识别技术

*3.2.4	卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数

3.2.5	支持卵巢容积成像，可对窦卵泡进行定量测量

3.2.6	时间空间相关成像技术

*3.2.7	胎心容积导航技术。

3.2.8	具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线

3.2.9	腔内容积探头具有四维实时对比谐波造影功能，支持阴道子宫输卵管超声造影检查

3.2.10	具备实时容积对比成像技术

*3.2.11智能中枢神经系统检查：人工智能（AI）工具，检查胎儿大脑

*3.2.12智能产程监测功能

3.2.13	容积智能斑点噪声抑制技术

3.3	Ai智能筛查系列技术：

*3.3.1	智能产筛切面识别

3.3.2	智能产筛质量控制

3.3.3	智能先心病筛查技术

3.3.4	智能盆底检查

3.4	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

3.4.1	一般测量

3.4.2	多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

3.4.3	妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

3.4.4	胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

3.4.5	自动NT及IT测量技术

3.4.6	自动胎心率测量技术

3.4.7	不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

3.4.8	容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

3.5	图像存储、管理及回放重现

3.5.1	输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

3.5.2	连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

3.5.3	超声图像存档与病案管理系统

3.5.4	回放重现单元

3.5.5	硬盘容量≥1T

3.5.6	一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

3.5.7	支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式

3.6	技术参数要求

3.6.1	监视器≥23英寸，分辨率≥1920*1080，LCD监视器

3.6.2	操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

3.6.3	探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

3.6.4	≥15英寸多点触控触摸屏

3.6.5	超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

3.7	探头

3.7.1	频率：超宽频、变频探头，工作频率可显示，变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种

3.7.2	腔内容积凸阵探头：超声频率4.0-9.0 MHz，阵元数≥190，成像角度≥180°

3.7.3	腹部二维凸阵探头：超声频率2.0-5.0 MHz，阵元数≥190

3.7.4	高频线阵探头：超声频率4.0-13.0 MHz

3.7.5	线阵探头：超声频率3.0-8.0 MHz

3.7.6	腹部容积探头：超声频率2.0-7.0 MHz，阵元数≥190阵元

3.7.7	支持超高频线阵术中探头

3.8	 二维灰阶及容积成像主要参数

3.8.1	数字集成化智能TGC分段≥8段

3.8.2	二维成像扫描深度≥45cm

3.8.3	回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧

3.8.4	系统动态范围≥400dB

3.8.5	预设条件 针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

3.9	频谱多普勒

3.9.1	方式：PW，CW

3.9.2	多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

3.9.3	PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

3.9.4	最低测量速度：≤10mm/s

3.9.5	零位移动：≥10级

3.10	彩色多普勒

3.10.1	显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

3.10.2	彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

▲4	其他

4.1	提供工作站一套（包含电脑、采集卡、图文采集器）

4.2	计算机配置要求:16G内存，独立显卡（4G以上显存），≥27英寸液晶显示器

4.3	配备UPS电源一台

4.4	报价包含与院内网络连接的软件及硬件费用

4.5	配备专业的电动诊断床和椅子

4.6配备彩色打印机一台