一、项目概况

本次采购项目为 洛阳市中心血站采购业务设备一批项目 ，共三个标段。
货物需求一览表及技术要求

一标段货物需求一览表及技术要求

（1）货物需求一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	控制单价（元）
	预算控制金额（元）

	1
	血小板保存箱
	2
	台
	260000.00
	520000.00


（2）技术要求

血小板保存箱

1.结构组成：由外部箱体、内置震荡器、独立制冷系统、消毒系统四部分组成；

2.标准容量：存放层数：≥45层；存放总袋数（单层摆放）：≥140袋单采血小板；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）

3.震荡方式及频率：连续左右往复式水平震荡，幅度：30mm±5mm；频率：60次／分±5次／分；

▲4.震荡器设置：内置独立震荡单元≥4个，每个震荡器有单独的电机驱动并能独立开关控制；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲5.震荡器材质：整体均采用304不锈钢材质；（提供所投同型号设备产品实物照片）
6.托盘要求：采用格栅式或打孔式，具有防滑措施，防止血小板震荡时滑出托盘；托盘层间距：≤35mm；

7.托盘限位：每层托盘均须有独立限位设计，防止托盘整体松动滑出，存取方便，托盘可整体取出，便于维护清洁消毒；

▲8.温度控制：22.0℃±2.0℃；报警温度：＜20℃、＞24℃；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

▲9.温度质控：设备内置温度传感器≥2个，两个传感器之间的温度差≤±1℃；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

10.温度监控：多点式实时温度监控系统，液晶屏即时显示温度动态曲线图，确保温度均匀、恒定；

▲11.操控显示：控制液晶触摸屏≥9寸，能在触摸屏上实时显示温度、时间曲线，并能自动保存温度数据；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
12.数据处理：具有无线传输模块，运行数据及条码信息可实时发送至电脑；

13.具有紫外线消毒和照明功能；

14.消毒暂停保护：设备在进行紫外线消毒时，如果有人在正面靠近，设备会关闭紫外线消毒灯，并暂停紫外消毒功能； 

15.可设置密码权限，满足用户多样化质控要求；

16.304不锈钢镜面内腔，保持洁净无菌的环境；

17.压缩机无噪音，使用寿命长，制冷效果好，质量稳定；

18.制冷方式：风冷R134A非氟氯化碳制冷剂，排放的废气对人体和大气无害；

19.设备配有漏电保护器，如设备出现漏电情况自动断电；

20.双开门，双层钢化玻璃门，隔温效果好，保持箱体温度长时间恒定；

21.带锁静音脚轮方便移动；

22.控温方式：数字信号监测，微处理技术；

23.具有非正常关机断电报警功能；

24.报警系统：具有温度异常报警、传感器故障报警、开门超时报警、停震报警；

25.独立的声、光报警系统，温度超高/低报警，非正常关机报警，振荡装置（电机）出现故障、设备的门在没关严的情况下自动报警，报警方式为声光报警。
二标段货物需求一览表及技术要求

（1）货物需求一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	控制单价（元）
	预算控制金额（元）

	1
	智能采血椅
	8
	台
	50000.00
	400000.00


（2）技术要求

智能采血椅

1.规格尺寸：长≤2000mm*宽≤950mm；

2.承载重量≥150kg；

3.可固定万向脚轮，便于移动；

4.设备额定功率≤450W；工作电压AC220V/50HZ； 

5.皮面：座椅采用皮面，耐用防腐防菌易清洁，质感舒适，美观大方；

6.座椅内料：采用高弹力海绵，支持记忆属性，久坐舒适，回弹效果好；

▲7.电动调节：左右扶手、背部、坐垫及腿托均具备用一体化内置触摸屏控制实现电动调节；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

8.电机数≥5组；

9.扶手板电动升降范围≥90mm，可左右摇摆调节，调节角度范围：0~45°±5°；

10.靠背角度电动调节范围：110°~190°±5°；

11.坐椅高度电动升降范围：570~670mm±10mm；

12.腿托角度电动调节范围：-15~80°±5°；

13.头枕调节：头枕高度可调节，调节范围≥60mm，头枕处左右两侧内置≥2个立体环绕音响，音量可调节；
▲14.当献血者出现献血反应时，采血椅自动发出紧急提醒；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲15.具备可实时监测献血者心率的功能；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲16.具备可实时监测献血者血氧指标的功能；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲17.一键服务：具备一键紧急呼叫、一键机采位、一键休克体位等，并通过电动控制系统调节和按钮实现各种姿势的轻松切换；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

▲18.休克体位速度：可使座椅在10秒内从献血体位迅速调整到休克体位；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
19.舒适度：结合人体工程学，提供最佳的坐姿支撑和舒适性,有效地减少坐姿造成的身体伤害和疲劳，提升献血过程的舒适度；

▲20.气囊式背部填充设计: 提供腰部支撑，可调节背部气囊鼓胀或收缩，使采血椅靠背与献血者背部完美贴合；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
▲21.加热功能：内置坐垫加热、扶手加热、靠背加热；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
22.具备可调节角度的小桌板；

▲23.设备内置可调节角度的一体化台面触摸屏，具有无线和有线手机充电功能，水杯槽等；触摸屏尺寸≥11寸，台面触摸屏具备座椅调节功能，体外实时监护，娱乐影音，血站宣传功能等；（提供第三方检测机构出具的所投同型号设备的检测报告扫描件）

24.智能互动：支持WIFI和网络连接。
三标段货物需求一览表及技术要求

（1）货物需求一览表

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	控制单价（元）
	预算控制金额（元）

	1
	台式低温离心机
	20
	台
	20000.00
	400000.00


（2）技术要求

台式低温离心机

▲1.金属机箱，316不锈钢离心腔，吸盘地脚、钢制保护套，机身自带转子拆卸工具专用卡槽，防止丢失；（提供所投同型号设备产品实物照片）
2.具有故障自动诊断系统，针对不平衡、超速、超温、电子门盖等多重保护，确保仪器安全使用；

3.微机变频控制系统，高清液晶触控屏≥5寸，具有滑动屏幕解锁功能，防止误操作，快捷方便、显示直观，戴手套也能操作；

4.大功率交流变频电机驱动 ，配置高精度测速系统；

5.采用环保制冷压缩机组，精准控温，噪声低，制冷效率高。仪器可自由设定待机时间，自动进入休眠模式，有预冷功能； 

▲6.≥15档加减速可调，具有软刹车功能，防止样品重悬，保证样本在升速过程中平稳的运行；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书） 

7.采用弹簧悬挂阻尼减震结构，对位最大不平衡量可达≥3g。具有停机防回荡技术，减速时分离面平整清晰；无二次悬沉现象；台面倾斜离心可自动水平； 

8运转中可随时修改转速和时间参数，无需停机；可查询运行记录； 

▲9.最高转速：≥ 6000r/min （提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）

10.转速精度：±10rpm；

▲11.最大相对离心力：≥ 5200×g （提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）

12.最大容量：水平转子：容量不少于10ml×16 支、容量不少于5ml×24支真空采血管；角度转子： 10ml×12 支；

13.温控范围：-20℃～+40℃；

14.温控精度：±1℃；

15.整机噪音：≤65dB（A）；

16.电源：AC220V   50HZ；

17.输入功率：≥ 750W；

▲18.外型尺寸：≤ 450×350×430mm；（提供所投同型号设备产品彩页或产品说明书）
19.重量：≤55kg。

三、其它要求

1、具有详细完整的供货方案。

2、具有详细可行的安装、调试方案。
3、具有详细可行的质保期内保证措施。

4、具有详细可行的质保期外保证措施。
5、具有详细完整的售后服务承诺及方案。

6、交货期：合同签订后30日历天内。

7、交货地点：采购人所在地，具体地点为采购人指定地点。
8、合同履行期限：自合同生效至质保期结束。
9、付款方式：货到验收完毕后一次性付清货款。

10、质保期：自设备验收合格之日起整机质保1年。

11、质量要求：符合国家相关合格标准。
12、履约验收：采购人根据国家有关规定、竞争性磋商文件、成交单位的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。
四、供货要求

1、供应商在满足技术要求和性能的前提下可投同档次或优于上述参数、性能和质量的货物。供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

2、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本采购文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称3C认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书（主管部门规定可采用自我声明评价方式的，须提供全国认证认可信息公共服务平台（http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page）网页查询截图及强制性认证产品符合性自我声明）。

3、采购人使用成交人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

