| 序号 | 设备名称 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 消毒供应中心 | 一、脉动真空灭菌器 1、容积：≥1200L； 2、密封门：双门通道型、自动平移门，带有压力安全联锁装置，提供相关鉴定证书； 3、门密封圈：圆形硅胶门胶条，压缩气密封； 4、设计压力：-0.1~0.3Mpa； 5、工作温度：标准循环为121℃和134℃，灭菌温度设定范围为115～138℃可设； ★6、使用寿命：≥15年/30000次灭菌循环，并提供产品铭牌照片； 7、材质：内壳厚度6mm，夹套厚度6mm。其中内壳、夹套材质M1：316L+316L； 8、主体结构及材质：主体为环形加强筋结构，内壳及夹套均为316L不锈钢；（提供证明材料） 9、主要配件：采用进口品牌的真空泵、气动阀、压力表，温度探头等配件，提供实物照片； 10、控制系统采用PLC控制，彩色触摸屏≥10寸，相关报警信息存储于触摸屏中，可随时查看，配有热敏打印机全过程参数打印； 11、监控系统：免费开放追溯系统通讯接口，与消毒供应中心所使用的质量追溯管理系统通讯接口连接。也可通过电脑实现远程监控，灭菌过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势； 12、记录方式：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，配有热敏打印机打印工作过程参数和曲线； 13、程序选择：全自动PLC控制，设备具有织物、器械、BD、液体、PCD、泄露测试、预热程序、重负载程序等，内置程序数量≥8套，提供触摸屏程序界面照片； 14、脉动方式：采用负压脉动+跨压脉动+正压脉动相组合的脉动方式，提供打印报表或打印曲线图照片； 15、蒸汽源：可外接独立蒸汽发生器或外部蒸汽供给； 16、排水要求：无压排水，低温排水； 17、降噪系统：阀岛带有消音功能，提供消音装置照片； 18、检验报告：提供特种设备生产许可证、卫生安全评价报告、灭菌效果检测报告； 19、其他配置：配装卸载装置，需配备设备安装所需的安装包，包含汽水分离装置、压力表等； ★20、协助医院办理《特种设备使用登记证》。 21、配置清单： 主机1台，外搬运车2个，消毒内车1个，合格证1份，竣工图1份以及满足设备运行需求的其他部件。 二、洁净电热蒸汽发生器 1、容积：≥48L 2、设备功率：≤120KW； 3、额定蒸发量：≥160 Kg/h； ★4、材质：304不锈钢，优质无缝钢管； 5、设计压力：≥0.6Mpa； ★6、设计温度：≥165℃； 7、使用寿命：≥8年； 8、水位控制：采用水位继电器对水位进行液位控制，自动加水和停止加水； 9、压力控制：利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源； 10、双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护； 11、自动排污功能。 三、低温等离子灭菌器 1、适用范围：用于不能采用湿热法灭菌的腔镜、管路及软式内镜等器械的灭菌； 2、灭菌方法：符合GB27955-2020的要求，采用舱内过氧化氢等离子技术，充分解析灭菌舱及器械表面残留过氧化氢，保障器械及医护人员安全。（提供证明材料） 3、容积：≥150L； 4、灭菌剂浓度：53%-60%； 5、灭菌温度：≤60℃； 6、腔体结构及材质：矩形腔体结构，铝合金材质； 7、门开启方式：顶杆驱动式电动升降门； 8、过氧化氢加注方式：卡匣式加注； 9、物理打印记录：可打印每个灭菌阶段的舱内压、温度、时间等灭菌参数（提供证明材料）； 10、显示屏：显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段、胶囊使用数量和报警信息等，并提供显示屏界面照片； 11、过氧化氢提纯功能：具备，过氧化氢提纯后浓度大于95%； 12、过氧化氢过滤器：具备，周围空气中过氧化氢浓度＜0.6mg/m3（提供证明材料）； 13、等离子电源：采用晶体管控制电源； ★14、灭菌能力：聚四氟乙烯管腔直径≥1mm，长度≤4000mm，不锈钢管腔直径≥0.7mm，长度≤500mm； 15、毒理学检测：灭菌后对细胞无毒性，确保对病人及操作人员无残留危害，并提供检测报告； 16、PLC：采用进口品牌的PLC控制系统； 17、显示屏：≥7寸彩色触摸屏； 18、打印机：微型热敏打印机，设备可储存不少于5年的灭菌结果； 19、具备真空干燥功能； 20、其他资质文件：提供卫生安全评价报告、电磁兼容检测报告； 21、监控系统：可以通过电脑实现远程监控，清洗过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势；也可与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口。 四、低温甲醛灭菌器 1、总容积/有效容积：135L ★2、腔体结构及材质：腔体结构为矩形，空间利用率100%，腔体材质采用优质航空铝材，厚度≥16mm。 3、腔体温度加热功率≥2000W，预热升温时间≤30min。 ★4、腔体壁温控制探头数量≥2，分辨率为0.1℃。 5、主体保温：防火布加毛毡方式。 6、门材质：采用优质铝材，厚度≥15mm。 ★7、门开启方式：采用顶杆驱动式电动升降门，具有延时开门。 8、门板加热功能：加热膜数量≥2个。 9、门板温度控制探头数量≥1，分辨率为0.1℃。 10、具有门障碍开关功能。 ★11、脚踏开关开关门。 12、具有真空泵相序保护器。 13、抽空控制阀：采用高真空挡板电磁阀控制抽空管路，泄漏率＜1.3×10⁻⁷Pa·L·S⁻¹。 14、管路材质：采用304不锈钢卫生级管路和卫生级卡箍连接 ★15、甲醛加注方式：采用软袋灌装，垂直挂放，自动刺破加注方式。 16、甲醛溶液不足报警功能 ★17、纯水系统：设备内置纯水制备系统，电导率< 5μS/cm，带反渗透及紫外线杀菌功能，符合《WST 649-2019 医用低温蒸汽甲醛灭菌器卫生要求》中规定的符合药典要求，并提供第三方检测报告。 18、压力传感器数量：产品设置压力传感器数量≥2个，独立通道。 19、内室温度传感器数量：内室温度传感器数量≥2个，独立通道。 ★20、蒸发器形式：即热式蒸发器。 21、空气过滤器：过滤精度≤0.3μm。 22、控制器：采用PLC控制系统。 23、显示屏：采用≥8英寸彩色触摸屏。 24、打印机：采用微型热敏打印机，设备可储存不少于5年的灭菌结果，通讯速率≥19.2Kbps。 ★25、显示屏显示内容：温度，压力，时间，循环模式，过程阶段和报警信息等，并提供实际界面照片。 ★26、甲醛用量显示和打印：运行程序时，触摸屏中甲醛用量实时显示，并在打印记录中打印。 ★27、打印记录内容：能够打印记录：程序名称、灭菌日期、灭菌锅次、灭菌起始结束时间，连续记录灭菌过程的压力、温度，阶段时间结束状态等信息，并提供打印样品； ★28、关键参数显示和打印：标准中规定的灭菌温度、压力、时间等关键参数，运行过程中在触摸屏中实时显示，并在打印记录中打印；关键参数不符合时，自动报警。 ★29、程序数量：60℃和78℃两种灭菌程序 30、程序运行时间：60℃程序2.5-3.5h；78℃1.5-2.5h ★31、管腔灭菌能力：不锈钢盲端管腔：内径0.7mm长度3000mm；聚四氟乙烯盲端管腔：内径0.5mm，长度6000mm，提供第三方检测报告。 32、装载方式：上下两层不锈钢篮筐装载灭菌物品，单个篮筐尺寸约750×400×185。 ★33、第三方检测报告 灭菌器械残留检测 《甲醛灭菌器检验报告（解析附部分）》 灭菌效果检测 《甲醛灭菌器检验报告（微生物部分）》 灭菌过程环境中残留检测 《甲醛灭菌器空气中残留报告》 灭菌过程排水中残留检测 《甲醛灭菌器排水残留报告》 灭菌器解析用水检测报告 《甲醛灭菌专用水处理纯化水符合药典的检测报告》 灭菌后管腔残留检测 《甲醛灭菌器不锈钢管腔残留报告》 五、全自动清洗消毒器 1、功能要求：能自动完成清洁、消毒、漂洗、干燥的过程； 2、清洗舱有效容积：≥500L； ★3、材质：舱体采用316不锈钢或以上材质，提供舱体图片证明； 4、运行时间：标准程序≤45分钟内； 5、密封门：双门，自动下开门，带有压力安全联锁功能； 6、加热方式：采用蒸汽加热或电加热方式； 7、界面显示：彩色触摸屏≥5寸，前后双屏，能显示设备各个功能部件的运行状态及设备运行的各个状态参数，提供图片证明； 8、快速管路设计：具有双预热水箱，提供图片证明； 9、干燥系统：噪音≤70dB，双风机供风，双级加热系统； 10、核心配件：循环泵、气动阀、计量泵均为进口品牌； 11、程序数量：≥9套程序； 12、配置要求:每台清洗机配置不锈钢外推车2个，四层清洗架1个，器械托盘12个； ★13、水耗量：≤25L/步 14、记录方式：配置热敏打印机，可自动打印过程曲线记录、过程报表记录并记录A0值，提供打印记录佐证； 15、安全保护功能：具备超温自动保护装置、防干烧保护装置、风压低保护装置、门障碍保护装置、电机过流保护装置； 16、检验报告：提供卫生安全评价报告、消毒效果检测报告、电磁兼容检测报告； 17、监控系统：可以通过电脑实现远程监控，清洗过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势；也可与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口。 六、脉动真空清洗消毒器 1、容积：≥150L； 2、装载量：≥6个以上篮筐； 3、材质要求：清洗舱采用316不锈钢及以上材质，管路采用304不锈钢，外罩采用不锈钢拉丝板； ★4、装载方式：置于托盘内堆叠摆放或直接置于槽内清洗，清洗管腔器械无需对接（并提供该方式可清洗合格的证明资料） 5、门数量：双门，立式隔断结构； 6、开门形式：自动升降门； 7、清洗方式：真空超声清洗+脉动真空清洗； 8、干燥方式：采用真空干燥+热风干燥相结合的干燥方式； 9、液位可调：根据负载量多少，液位可调，同时可自动调整耗材进给量； 10、流程控制：清洗、漂洗、消毒、干燥全过程由控制器自动控制； 11、程序名称：≥4套运行程序； 12、记录方式：采用≥5寸彩色触摸屏，配备热敏打印机可自动打印过程曲线、并记录运行温度、运行压力和A0值等关键参数； 13、主要元器件：真空泵、电磁阀采用进口品牌； 14、安全保护：具有电机过流保护装置、真空泵空转保护、真空泵超时保护、真空泵过载保护： ★15、资质类文件：具有二类医疗器械注册证、卫生安全评价报告、清洗效果检测报告； 16、配置：外搬运车2辆，清洗架1个，专用器械托盘12个； 17、监控系统：可以通过电脑实现远程监控，清洗过程中参数保存在电脑中，可以随时查看过程参数，可以打印报表和趋势；也可与消毒供应中心质量追溯管理系统连接的通讯接口。 18、配置一台牙科手机清洗灭菌注油一体机（需提供注册证）： 18.1功能：可实现牙科手机内外表面的清洗、注油、消毒及干燥，全过程自动运行； 18.2容积：≥50L 18.3主体材质：采用304拉丝不锈钢； 18.4牙科手机对接口：包含高速和低速专用牙科手机对接口，一次可处理32把牙科手机； 18.5门结构：单门，自动顶开门，具有防夹手保护，主动压紧密封； 18.6安全联锁：关门未关到位或者未关闭程序不可运行； 18.7干燥系统：具有独立的热风干燥系统，干燥温度70～120℃可调； 18.8计量泵：2个，用于自动注入清洗液和注油； 18.9控制方式：采用工业级单片机芯片，液晶显示屏，任意显示汉字及字符，具有报警信息显示功能； 18.10流程控制：预洗、清洗（注油）、漂洗一、漂洗二、消毒、干燥全过程自动运行； 18.11温度指示器：采用高精度温度传感器采集温度，显示精确度0.1℃； 18.12记录方式：内置微型热敏打印机，打印过程曲线，并记录A0值； 18.13安全保护：超温自动保护装置，防干烧保护装置； 18.14程序数量：内置≥4种程序，标准程序运行时间≤60分钟； ★19、协助医院办理《特种设备使用登记证》。 七、低温真空干燥柜 1、有效使用容积：≥100L； 2、外观要求：整体全不锈钢拉丝外罩外观，前后双门； 3、舱体材质要求：铝合金或不锈钢材质； 4、舱体结构：上下双舱体，分开独立运行，单舱一次可装载2个标配器械托盘的器械；舱体深度≥700mm； 5、柜体壁面加热方式，PTC加热膜，均匀升温； 6、保温材料：粘胶纤维保温层，厚度≥10mm； 7、密封门材质要求：门框采用不锈钢板焊接成型，门罩采用不锈钢拉丝板刨槽钣金折弯成型； 8、门密封要求：胶条密封，高透玻璃视窗，保证密封同时，可在运行中观察内部负载情况功能； 9、门锁装置：电动锁，自动检测门关位； 10、加热系统故障检测、保护、报警功能：具备，保护阶段，程序停止运行，排出故障后，方可正常使用； 11、过滤器要求：高效空气过滤器过滤，过滤精度≤0.3μm； 12、控制器要求：PLC控制器，高清彩色触摸屏≥5寸，可显示温度、压力、运行时间、报警信息等参数，触摸式操作，可记录运行数据和报警信息； 13、程序系统：内置≥4套程序； 14、温度调节范围：室温～65℃； 15、安全保护：具有设备防过载保护、短路保护装置、超温保护、真空泵热过载保护、门电机过载保护。 八、医用高温干燥柜 1、容积：≥500L； 2、装载容量：满载一次可处理≥18个DIN标准器械托盘； 3、材质：外罩、柜体采用优质304不锈钢拉丝板，板材厚度≥1.2mm； 4、腔体结构：采用拼接方式成型（非焊接方式），舱体高度≥1600mm； 5、地脚要求：采用移动脚轮，集成脚轮和支脚功能，可通过调节旋钮升降胶垫固定设备； 6、门密封：采用电磁锁，非电插锁，带有双门互锁功能； 7、密封门：门体中部采用双层PC透明玻璃结构； 8、风机：≥2个风机，带有侧面风循环； 9、过热保护功能：设备具有加热系统故障检测、保护、报警功能； 10、控制系统：采用≥7英寸高清彩色触摸屏，可显示程序、温度、时间、报警信息等； 11、程序数量：内置≥10套程序，程序参数可调节，用户可根据需求自行设置； 12、其他干燥架：采用抽拉式医用导管干燥架和湿化瓶干燥架； 九、蒸汽清洗机 1、主要功能：包含蒸汽清洗槽，漂洗槽； 2、材质要求：台面及背板采用304不锈钢，槽体采用304不锈钢及以上材质，槽体厚度≥1.5mm； 3、清洗槽规格尺寸：≥长600*宽450*高250mm； 4、柜体形状：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运； 5、柜门：采用白色钢化玻璃柜门，采用阻尼铰链； 6、蒸汽清洗机：容积≥3L，主机外罩采用304不锈钢，外罩顶端和侧端采用百合窗样式通风口，具有防干烧保护报警功能； 7、蒸汽清洗喷枪：可连续喷气15min以上，手柄按键式操作且只有在“喷蒸汽”状态下，按键才起到喷蒸汽作用； 8、控制系统：位于清洗槽的前端部分，液晶显示屏，触摸控制按键，按键处显示蓝色彩光，实时显示蒸汽压力值及水位、加热等状态； 9、蒸汽压力：蒸汽压力值可设定，设定范围为0-0.55Mpa； 10、蒸汽防护罩：可手动升降结构； 11、蒸汽清洗槽风机：采用大风量离心风机，风机风量≥600立方米/h；内设蒸汽冷凝装置； 12、高压水枪、气枪：枪体采用304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，耐受压力0-0.7MPa，按需配置水枪及气枪数量； 13、不锈钢水龙头：采用优质SUS304不锈钢材质水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口； 14、外形尺寸：设备背板整体高度≥1900mm，台面高度≥900mm，整体宽度根据场地要求定制。 十、硬式内镜清洗工作站 1、主要功能：包含初洗槽，酶洗槽，超声清洗槽，漂洗槽，煮沸槽和干燥台，根据要求和场地定制合适的尺寸； 2、材质要求：台面及背板采用304不锈钢，槽体采用304不锈钢及以上材质，槽体厚度≥1.5mm； 3、清洗槽规格尺寸：≥600*宽450*高250mm； 4、柜体形状：采用分段式柜体，柜体底部设有可移动脚轮方便设备转运； 5、柜门：采用白色钢化玻璃柜门，采用阻尼铰链； 6、超声波清洗槽：采用内嵌式超声波清洗槽，超声频率40KHz，液晶显示屏位于水槽的前方，工作面板采用触摸控制按键，可调整超声时间，水温等参数； 7、煮沸消毒槽：采用内嵌式煮沸槽，屏幕可显示AO值，门为脚踏式自动升降型，液晶显示屏位于水槽的正前方，工作面板采用触摸控制按键，可调整煮沸时间，水温等参数； 8、高压水枪、气枪：枪体采用304不锈钢，配备八个清洗喷嘴，耐受压力0-0.7MPa，按需配置水枪及气枪数量； 9、不锈钢水龙头：采用优质SUS304不锈钢材质水龙头，360度旋转式设计，有冷热水接口； 10、外形尺寸：设备背板整体高度≥1900mm，台面高度≥900mm，整体宽度根据场地要求定制。 十一、封口切割打印一体机 1、控制系统：≥6.5英寸液晶电容触控屏，安卓操作系统，中文操作界面。 2、切割长度：≥50mm 3、切割速度：18±0.5m/min 4、切割精度：≤1% 5、切割宽度：≤400mm（可多卷同时切割封口） 6、封口速度：10±0.5m/min采用光控技术实现封口和打印自动检测。 7、封口留边：0—35mm可调 8、压痕宽度：12mm，封口指标符合标准 《YY/T 0698.5-2009》的要求 9、工作温度：60~220℃可调 10、封口压力：85±30N 11、控温精度：≤1%，自带过热保护功能。 12、打印方式：针式打印机 13、工作环境：10~40℃ 14、交流电源：220V±10% 50Hz 15、功率：600W 16、最大电流：3.2A 17、保险丝：5A × 2 18、重量：46kg 19、设备尺寸：1090×290×200mm 20、滚轴尺寸：1100×286×52mm 21、外壳材质：304不锈钢 十二、双级反渗透纯水机 1、双级反渗透产水量≥2000L/h（25℃），脱盐率≥99％，回收率≥70％，内霉素、细菌去除率99％，纯水电导率≤5μS/cm(25℃)； 2、产水水质符合行业规范要求，配置2吨纯水箱1个或1吨纯水箱2个； 十三、软水机 1、出水量：6000L/h；全自动控制；出水压力：0.2-0.3Mpa；一体机、占地面积小；作为灭菌器冷却用水供给设备使用； 十四、环境浓度监测系统（甲醛和等离子) 1、用途：用于房间内甲醛浓度、过氧化氢浓度的实时监测，由报警浓度监测报警器和报警控制主机两部分组成； 2、连接方式：浓度检测报警器可通过无线传输方式将数据传送给报警控制主机； 3、测量浓度种类：报警控制主机可分别计算出15分钟浓度加权平均值和8小时浓度加权平均值，并对超出安全限值的测量通道进行报警处理； 4、监测通道数量：≥5个； 5、显示屏：彩色触摸屏； 6、报警方式：声光报警； 十五、低温甲醛极速生物阅读器 1、对甲醛灭菌的生物试剂进行检测 2、培养时间≤60min 3、10个培养通道 十六、CSSD信息追溯系统 1、软件整体参数要求 1.1满足中华人民共和国卫生行业标准WS310-2016《医院消毒供应中心第1部分：管理规范》、《医院消毒供应中心第2部分：清洗消毒及灭菌技术操作规范》、《医院消毒供应中心第3部分：清洗消毒及灭菌效果监测标准》。 1.2系统支持重复使用的诊疗器械、器具和物品（以下简称器械）处理及使用流程的信息记录功能。 1.3系统支持器械处理及使用全流程语音提示功能。 ★1.4系统支持主要清洗灭菌设备实时监控功能。 1.5系统具备对外服务功能，支持服务对象的离线和在线对接功能。 1.6系统具备与外来器械厂家的离线和在线对接功能。 2、软件功能参数要求 2.1回收管理 支持器械回收信息的记录，包含回收人、接收人、回收时间、回收科室、回收器械、数量等信息； 支持常规回收、请领回收、借用回收、手术包回收、外来器械回收等多种回收方式； 支持扫描枪扫描条码回收； 支持PDA扫描条码回收； 支持人工录入回收； 支持根据请领单回收； 支持器械科室判断、支持重复判断； 支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示； 支持包内器械列表显示； 支持包内器械语音清点； ★支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏； 支持回收拍照功能； 支持回收指引功能，可自动弹出器械回收指引及注意事项； 支持借用器械回收管理，支持借用器械扫描自动归还； 支持器械加急登记，支持器械感染登记； ★支持外来器械回收功能，支持外来器械分包，支持外来器械费用录入，支持外来器械二次反洗登记，支持外来器械病人手术信息调取，支持根据条码自动获取厂家录入的信息； 支持回收单据管理； 支持回收明细管理。 2.2清洗管理 支持器械清洗信息的记录，包含登记人、清洗人、清洗机、清洗架、清洗批次号、登记时间、清洗时间等； 支持手工清洗登记，支持机械清洗登记； 支持扫描枪扫描条码清洗登记； 支持PDA扫描条码清洗登记； 支持人工选择清洗登记； 支持分步清洗登记功能，实现手工清洗每一步骤的精细记录； ★支持清洗设备运行开始、运行结束后自动改变器械包清洗状态功能； 支持清洗方式判断； 支持清洗指引，可自动弹出器械清洗指引及注意事项； 支持批量器械清洗检查，支持单个器械清洗检查； 支持每批次清洗器械查询功能； ★支持外来器械二次反洗后取走登记； ★支持清洗设备运行数据实时显示，支持清洗设备运行数据报表和趋势图查看。 2.3配装管理 支持器械配装信息的记录，包含器械检查人、配装人、核对人、配装时间等； ★支持分步包装功能，实现器械检查、配包、核对分离操作； 支持扫描枪扫描条码自动打印条码； 支持器械包及包内器械的图片显示，支持多张图片显示； 支持包内器械列表显示； 支持包内器械语音清点； ★支持器械丢失损坏登记，固定器械包未进行器械补全操作，下次处理仍显示丢失损坏； 支持配装拍照功能； 支持配装指引功能，可自动弹出器械配装指引及注意事项； 支持单个器械清洗质量登记功能； 支持单台电脑多打印机打印功能； 支持一维、二维码并支持多种标签样式； 支持超大超重登记、植入物登记； 支持包装材料临时更改功能； 支持打印管理功能，支持重复打印，支持灭菌后无法更改打印信息功能； 支持敷料接收功能，支持敷料请领接收功能； 支持配装单据管理； 支持配装明细管理。 2.4灭菌管理 支持器械灭菌信息的记录，包含登记人、灭菌员、灭菌器、灭菌批次、灭菌时间、检查人、检查时间等； 支持扫描枪扫描条码灭菌登记； 支持PDA扫描条码灭菌登记； 支持人工选择灭菌登记； 支持灭菌方式判断； ★支持灭菌设备运行开始、运行结束后自动改变器械包灭菌状态功能； 支持批量器械灭菌检查，支持单个器械灭菌检查； ★支持灭菌设备运行数据实时显示，支持灭菌设备运行数据报表和趋势图查看； 支持每批次灭菌器械查询功能； 支持关联批次功能并记录日志。 2.5发放管理 支持器械发放信息的记录，包含发放人、下送人、发放科室、发放器械、数量等； 支持常规发放、请领发放、对比发放等多种发放方式； 支持扫描枪扫描条码发放； 支持PDA扫描条码发放； 支持人工录入发放； 支持根据请领单发放； 支持根据回收单对比发放； 支持借用发放； 支持无菌库管理，支持库存有效期预警、支持库存盘点； 支持库位管理； ★支持发放时有效期判断，支持发放时生物监测结果判断，支持发放时晾放时间判断； 支持发放单打印； 支持发放单据管理； 支持发放明细管理。 2.6仓库管理 ★支持多仓库管理，可管理器械、耗材、一次性物品等； 支持入库、出库、退库等仓库管理功能； 支持库存管理功能，支持有效期预警功能； 支持报损、报溢、调入、调出功能； 支持库存查询、出入库查询功能。 2.7外来器械管理 支持外来器械登记功能； 支持外来器械分包、支持外来器械费用录入、厂家信息录入、病人信息录入等功能； ★支持外来器械扫描回收条码后自动登记反洗功能； 支持外来器械二次反洗查询功能； 支持外来器械信息表打印功能； ★支持外来器械厂家对接功能。 2.8监测管理 支持清洗机监测登记功能； 支持纯水监测登记功能； 支持酸化水监测登记功能； 支持含氯消毒液监测登记功能； 支持压力蒸汽灭菌器监测登记功能； 支持等离子灭菌器监测登记功能； 支持环氧乙烷灭菌器监测登记功能； 支持过氧乙酸灭菌器监测登记功能； 支持温湿度监测登记功能； 支持医用热封口机监测登记功能。 2.9手术室管理 ★支持器械手术室全流程运转过程的信息记录； 支持手术室接收器械登记及查询功能； 支持器械出库到手术房间登记及查询功能； 支持手术房间接收器械登记及查询功能； 支持术前检查登记及查询功能； 支持病人使用器械登记及查询功能； 支持术后清点登记及查询功能； 支持器械交接登记及查询功能； 支持无菌库管理功能，支持库存预警，支持盘点； 支持器械申领功能； 支持一次性物品申领功能； 支持器械处理质量反馈功能； 支持器械加急处理登记功能； ★支持病人信息对接功能，支持CSSD系统使用登记、手麻系统使用登记等多种接口方式，支持病人使用信息回传，实现多个系统都能查询使用信息。 2.10质控管理 支持质控登记功能； 支持质控统计功能； ★支持质控分析功能； ★支持清洗质量管理功能，支持多种分析方式，支持多种图表显示。 支持配装质量管理功能； 支持灭菌质量管理功能。 2.11追溯管理 ★支持消毒包追溯查询功能，可查询器械整个处理流程信息，可直接查询器械清洗灭菌报表及趋势图，可查询器械使用病人的信息； 支持消毒包日志查询功能，可查询器械处理流程完整日志； ★支持召回管理，可根据条码或批次，查询同一批次的器械信息及去向，可查询上次生物监测合格后的器械信息及去向。 2.12日常管理 支持排班管理； 支持人员培训管理； 支持手术安排情况查询； 支持CSSD实时器械处理情况查询。 2.13报表管理 支持申领统计、回收统计、清洗统计、配装统计、发放统计； 支持工作量统计； 支持费用统计； 支持定制统计。 2.14通知管理 支持CSSD发布公告、发送信息； 支持加急提醒； 支持新请领物品提醒； 支持待回收物品提醒； 支持监测未登记提醒； 支持库存有效期提醒。 2.15集中展示管理 支持各区域工作情况展示； 支持设备运行情况展示； 支持当日手术信息展示； 支持人员排班情况展示。 3、硬件要求 3.1电脑：WIN7以上系统，CPU要求I5以上，内存≥16GB，固态硬盘≥512GB，显示屏≥16英寸，分辨率≥1920x1080，配有鼠标键盘。 3.2音响：连接电脑，可以调节音量。 3.3条码打印机：电脑USB连接，打印速度≥100mm/s，装纸宽度20-120mm。 3.4针式打印机：电脑USB连接，打印速度≥150汉字/秒，装纸宽度70-257mm。 3.5彩色打印机：电脑USB连接，彩色打印速度≥5页/分钟，彩色加墨≥6000页。 3.6五口交换机：标准5个RJ45接口，速率≥100M。 3.7串口服务器：工作温度-40℃~85℃，5-36V供电，支持边缘计算,SSL/TLS加密功能。 3.8无线扫码枪：工作温度0℃~50℃，防护等级IP42，支持无线扫码。 3.9PDA：处理器8核2.0GH以上，内存4GB RAM+64GB ROM以上，操作系统Android 11.0以上，耐受酒精擦拭。 十七、仓储物流设备及辅助设备（尺寸根据房间具体情况可略变动） 1、空气压缩机 1.1启动压力：5.5bar； 1.2气流量：75L/min； 1.3储气罐容量:38L。 2、高压清洗机 2.1工作流量5L/min，最大6.5L/min 2.2压力6.7MPa，最大10MPa 3、密封回收/下送车 3.1主体材质铝合金，框架304不锈钢 3.2门带有密封胶条，密封性好； 3.3门能旋转至270°，节约空间； 3.4内置搁板，高度可调； 3.5底部带6寸万向轮×2，6寸定向轮×2，方便移动。 3.6采用连杆锁，操作简单灵活，门锁与把手功能集成。 3.7车底盘四角安装有尼龙防撞块 4、平板送物车 4.1规格：不小于860×570×900，具体规格可推入箱体尺寸宽1000×深1000×高1200mm的电梯内，全不锈钢材质 4.2围栏高度500 4.3把手大圆弧设计，便于各种物品的运输 4.4车子的最大设计承重为：110Kg 5、污物接收台/洁物发放台 5.1规格：不小于1100×600×800，全不锈钢材质 5.2带4个万向轮 5.3用于污染物品的回收/洁净物品发放 6、清洗工作台 6.1材质201不锈钢； 6.2底部带疏列式隔板； 6.3底部带4寸万向轮(含刹)×2，4寸万向轮×2，方便移动； 6.4用途：用于污染物品的分类；3.凹槽深度为100mm，上下2层 7、台式双头洗眼器 7.1台式结构 7.2双头出水，可有效保证清洗效果 7.3喷淋头为软性橡胶，出水呈泡沫状水柱，防止冲伤眼睛 8、器械检查打包台 8.1规格：不小于2000×1100×1450，全不锈钢材质 8.2台面上部应有双层搁板，用于放置物品，节约空间，打包台双面使用 8.3带LED灯，插座，底部带万向轮 9、器械检查放大镜 9.1规格：放大倍数5倍 9.2弯折式支杆，可根据不同需要随意调整观察角度和位置 9.3荧光灯光线为日光色，镜片采用镀膜技术 10、干燥物品工作台 10.1规格：不小于2000×1100×850，全不锈钢材质 10.2用于清洗后物品的清点打包，底部带万向轮 11、纸塑包装工作台 11.1规格：不小于2000×800×1800，全不锈钢材质 11.2带有放置盒和篮筐，用于存放物品 11.3台面有电源和压缩气接口，可放置封口机 11.4顶部设有LED荧光灯，实现照明功能，底部带万向轮 12、包布检查打包台 12.1规格：不小于2000×1100×850，全不锈钢材质 12.2桌面内嵌式检查灯，可检查出包布的微小破损 13、器械柜/敷料柜 13.1规格：不小于1200×450×1750，全不锈钢材质 13.2内置多层搁板间隔可调，便于存放不规格器械 13.3门带玻璃视窗，美观整洁 13.4规格：不小于1200×600×1800，全不锈钢材质 13.5平面型隔板四层 13.6底部带万向轮 14、单列立式篮筐存放架 14.1规格：不小于2190×405×1748，全不锈钢材质 14.2立式网筐存储结构、易于通风，双侧使用 14.3不锈钢材质，可存放20个标准篮筐 15、标准篮筐 15.1规格：不小于535×380×195，全不锈钢材质 15.2用于清洁物品灭菌、无菌物品存放及运输 16、无菌存储货架 16.1规格：不小于1200×600×1800，隔板采用高分子聚合物材质，永久耐腐蚀，适合无菌物品存放； 16.2框架采用优质铝合金型材，强度高且质量小，移动灵活 16.3平面型隔板四层移动式货架，隔板为网格式设计，适合器械包的冷却，隔板高度可调，底部带万向轮。 17、大包布车 17.1规格：不小于1360×720×1055，全不锈钢材质 17.2底部带万向轮，可存放不同规格的包布或包装纸 17.3带无纺布压块，防止运输途中，无纺布脱落 18、器械干燥喷枪 18.1枪体采用SUS304不锈钢，防止内腔腐蚀生锈，避免二次污染； 18.2配备一个螺旋式清洗喷嘴，清洗喷嘴与枪体之间可以任意更换，适合不同类型的内镜管道，对内镜管道及手术器械管壁进行彻底冲洗； 18.3耐受压力0-0.75MPa； 19、其他满足供应室工作需求的设备设施。 十八、区域消毒供应系统及配套硬件 19.1电脑6台：WIN10以上系统，能连医院内网，配鼠标键盘，卷式打印机。 19.2无线扫码抢15把：无线连接，能扫描条形码和二维码 19.3服务器：需要准备1TB以上空间的服务器 19.4病人信息接口：以医院要求为准。 十九、质保期：消毒供应中心各个设备均≥5年 二十、提供以上设备运行需求的其他部件，配合供应中心的验收。 |