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	高端全身彩色多普勒超声系统
	一、用途说明
1、用途：腹部、产科、妇科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、神经、急诊、麻醉、其他
二、物理规格及人机交互要求
1、显示器要求：≥21英寸高分辨率彩色液晶显示器，显示器可以上下倾斜、左右旋转、前后移动。
2、触摸屏要求：≥13英寸彩色触摸屏。
★3、触摸屏支持手写和带上橡胶手套触摸（提供证明材料）
4、探头接口数量≥5个（5个探头接口均为无针式接口且大小一致）
★5、中央刹车和直行锁功能（提供机器图片）
6、采用Windows 10操作系统
三、系统成像技术
1、二维灰阶模式
2、M型模式
3、彩色M型模式
4、解剖M型模式（≥3条取样线，360度自由旋转）
5、彩色多普勒成像
6、频谱多普勒成像，连续多普勒成像（提供注册检验报告证明材料）
7、组织多普勒成像，包括组织速度多普勒成像、组织能量多普勒成像、组织频谱多普勒成像、组织M型模式四种成像模式（提供四种组织多普勒成像模式的证明图片）
8、空间复合成像技术，做曲别针实验最高可显示≥9条线（要求提供证明材料）
9、扩展成像（要求凸阵、线阵、心脏探头可用）
10、全域动态聚焦技术，声像图全程动态聚焦技术，全场图像均匀一致。
11、具备B模式局部ROI区域高分辨率显示技术，支持高分辨率显示取样框的大小可调节（提供证明图片）。
12、具备立体血流技术。
13、穿刺针增强技术，凸阵和线阵探头均可支持，具有双屏双实时对比显示。
14、宽景拼接成像技术（非拓展成像）
★14.1 支持二维宽景和能量宽景。
14.2 宽景成像支持凸阵探头、线阵探头、腔内探头、单晶体相控阵探头（提供证明图片，体现所有配置探头型号）
★14.3 具有≥2种血管标记功能。
15、具备一键自动优化功能。
16、二维/彩色取样框角度独立偏转技术
17、具备智能血流跟踪技术功能。
四、高级成像功能
1、造影成像
1.1 造影成像功能支持腹部探头、浅表探头、相控阵探头、腔内探头（提供注册检验报告证明材料）
1.2 支持实时显示组织图像和造影图像，支持造影击碎，支持斑点噪声抑制，具备混合模式，支持造影图像和组织图像位置互换
1.3 支持微血管造影增强功能
1.4 支持低机械指数造影
1.5 具有双计时器
1.6 支持向后存储≥8分钟电影
1.7 造影定量分析功能，支持时间强度分析曲线，以表格的形式显示数据，取样点可跟踪感兴趣区运动，≥8个ROI
2、弹性成像
★2.1 应变式弹性成像支持：线阵探头、腔内探头，容积探头。
★2.2 应变式弹性成像支持应变、应变率和应变直方图的测量功能。
★2.3 剪切波定量弹性成像，动态显示二维剪切波弹性成像图，支持凸阵探头、线阵探头和腔内双平面探头（一线一凸）
★2.4 剪切波定量弹性成像，具备组织硬度定量分析软件
2.5 具有病灶周边浸润区的环形定量工具，同时需具有实体的专用的按键调节精准控制，环形的大小分级分档，可视可调
2.6 剪切波弹性成像支持高帧率成像，剪切波感兴趣区域2cm*3cm时，帧率≥5帧/秒
五、测量分析和报告
1、全科测量包，自动生成报告： 腹部、妇科、产科、心脏、泌尿、小器官、儿科、血管、急诊科
★2、具备肝肾比测量功能。
★3、具备血管内中膜自动测量技术功能。
[bookmark: _Hlk191569115]4、具备血管内中膜自动实时测量功能。
★5、具备全自动左心射血分数的测量功能。
6、具备小儿髋关节自动测量功能。
7、具备自动工作流协议功能（非预设条件）。
六、电影回放、原始数据处理和检查存储管理系统
1、电影回放所有模式下可用，支持手动、自动回放，支持4D 电影回放
2、原始数据处理，最大可进行32项参数调节（包括B模式10种、M型模式6种、彩色模式7种、PW模式9种）
3、内置双硬盘设计（非外接，包括固态硬盘≥120GB和机械硬盘≥1TB），两个硬盘独立运行
七、系统技术参数及要求
1、二维灰阶模式
1.1 最大显示深度:≥38cm
1.2 TGC: ≥8段
1.3. LGC: ≥8段
2、彩色多普勒成像
2.1 包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等
2.2 取样框偏转: ≥±30度（线阵探头）
2.3 支持B/C 同宽
3、频谱多普勒模式
3.1 最大速度: ≥8.60m/s（连续多普勒速度: ≥35m/s）
3.2 最小速度: ≤1 mm /s（非噪声信号）
3.3 取样容积: 0.5-30mm（提供0.5mm和30mm取样框的证明图片）
3.4 偏转角度: ≥±30度 （线阵探头）
八、连通性要求
1、支持网络连接
★2、具有远程图像通讯功能，超声机器内同时具有手机扫二维码和输入账号密码两种登录功能，可进行将静态和动态图像发送到指定的个体账户和群账户，手机和电脑等终端随时随地可以查看，并可以在手机和电脑端进行添加备注
九、探头规格
1、探头配置（5把）：单晶体凸阵探头、线阵探头、高频线阵探头、单晶体相控阵探头、腔内探头
2、探头频率:
2.1 单晶体凸阵探头频率：1.2-6.0 MHz
2.2 高频线阵探头频率：4.0-15.0 MHz
2.3 线阵探头频率：3.0-11.0 MHz
2.4 腔内探头频率：3.0-11.0MHz
2.5 单晶体相控阵探头：1.5-4.5MHz
十、外设和附件及其他要求
1、耦合剂加热器，支持实体按键开关，温度多级可调
2、中标后，中标人同意提供样机校验以上所有性能和参数，校验内容包括标配和选配功能，如虚假应标或者与实际不一致，取消中标资格，且承担相应的责任
3、超声主机有效使用年限≥9年（要求提供主机标贴证明）
4、提供两人次四周省内三家医院超声培训（包含在报价内，需提供承诺函）
5、提供专用超声工作站一套（含专业软件、打印系统）
5.1 显示器≥27英寸
5.2 CPU≥I7
5.3 固态硬盘≥500G
5.4 内存≥16G
5.5 彩色喷墨打印机
6、医生诊断桌椅、诊断床等配套设施。
[bookmark: _GoBack]7、配备UPS不间断电源一套，满载后备时间≥30分钟。
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	听觉诱发电位仪
	一、检查项目
诱发电位：耳蜗电图（EcochG），耳蜗微音电位（CM），听性脑干反应（ABR），Chirp声刺激ABR（iChirp），40Hz听觉相关电位（40Hz-AEP），中潜伏期诱发反应（MLR），长潜伏期诱发电位（LLR），听性脑干慢负相反应（SN10），多频听觉稳态反应（ASSR），可根据需要升级高频等科研模块
耳声发射：畸变产物耳声发射（DPOAE），瞬态耳声发射（TEOAE），短纯音耳声发射（TBOAE），自发耳声发射（SOAE）
二、技术参数
诱发电位：
1、通道数：双通道采集
2、输入阻抗：＞10Mohm
3、A/D分辨率：16比特
4、分析时窗：≥-8000ms ~ 8000ms
5、滤波方式：高通滤波器、低通滤波器、陷波滤波器
6、采集叠加：1 ~ 51711次
7、共模抑制比：≥100dB
8、刺激声强：0dB SPL ~ 130dB SPL，1dB步进
9、刺激频率：0Hz ~ 10kHz
10、刺激速率：0 ~ 1000次/秒
11、掩蔽信号：白噪声（宽带噪声）或自定义
12、对侧掩蔽强度：0dB SPL ~ 149dB SPL
13、多种刺激方式：短声（Click）、短纯音（Tone Burst）、短音（Tone pip）、Chirp声、自录刺激声（复合声刺激文件）
14、可对刺激声参数进行自定义设置和调整：脉冲宽度、周期和包络波形可选
15、耳蜗电图EcochG：可标记SP，AP，Base的潜伏期，耳蜗电图振幅比和面积比
16、中潜伏期诱发电位反应MLR：可标记No，Po，Na，Pa，Nb，Pb的潜伏期
17、长潜伏期诱发电位反应LLR：可标记P1，N1，P2，N2的潜伏期
18、慢负相反应SN10：可标记N10的潜伏期
19、多频稳态反应ASSR：测试频率：250Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、4000Hz、8000Hz
耳声发射：
1、畸变产物耳声发射（DPOAE），声音强度：-25dB SPL ~ 80dB SPL，频率范围：375Hz ~ 12500Hz
2、瞬态耳声发射（TEOAE）；刺激强度：10dB SPL ~ 95dB SPL，显示波形：可显示左右耳波形，统计数据表，时频和频域分析图
3、短纯音耳声发射（TBOAE），刺激强度：10dB SPL ~ 95dB SPL；精度为1dB，刺激声：Tone Burst或可编辑的刺激文件。
三、提供专业报告工作站一套（含专业软件、打印系统）
1、显示器≥27英寸
2、CPU≥I7
3、固态硬盘≥500G
4、内存≥16G
5、彩色喷墨打印机
6、医生诊断桌椅等配套设施。
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	隔声室
	一、性能标准：
隔声室产品符合GB/T 16296.1-2018《声学测听方法用纯音及窄带测试信号的声场测听》、GB/T 18883-2002《室内空气质量标准》、隔声室房间外环境噪声声压级≤55dB(A)，室内本底噪声≤25dB(A)
二、技术参数：
1、隔声墙体采用双层超薄阻尼隔音墙，该墙体厚度小，隔音量大，在保证隔音效果的同时，最大限度的节省空间，提高操作测听环境的面积；墙体内外全钢悬浮结构，采用2.0mm优质钢板冲压、复合构成，外表静电喷涂，颜色为白色。
2、双层隔音门，全钢结构，磁控式双声闸密封结构，磁条采用双气囊结构，标准规格：810×1880mm
3、隔声模块化专利技术，工厂定做隔声、隔音模块，现场组装。
4、隔音材料：内部采用聚酯纤维棉作为隔音材料，不得使用玻璃棉。（提供第三方环保及防火测试报告）。
5、减振浮筑底板，采用隔声阻尼减振浮筑底板，在隔声底板上均匀安装阻尼减振器（提供证明材料）
6、隔、吸音墙体、顶板，内装饰板采用金属板制造的穿孔吸音板，吸声系数达到0.8以上，墙体、顶板隔声量≥50dB(A)
7、双层隔声窗采用加强型三玻两空玻璃隔音窗技术，两层中空层，中空层之间采用吸声层可根据客户需求采用单透玻璃，采用大视窗等，隔音窗隔声量≥50dB(A)
8、室内照明系统，采用无声、无电磁干扰LED照明36W 。
9、电源：220V 50HZ，外部装有一个电源插头（16A），内部安装≥2个电源插座。
10、10通道信号转接系统：高保真线路板设计，6.5mm信号转接插座，防止信号失真和漏声；配备常规转换口便于工作站连接。
11、通风要求：主动式有源通风系统；采用阻抗式进气消声器和阻抗式排气消声器组合，具有良好的空气流通性，换气量≥120m3/小时，消音处理，消音量大于35dB。
12、地面材料及要求：采用防潮吸音地毯。
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	无创呼吸机
	1、用途
1.1 适用于对成人和小儿患者进行通气辅助及呼吸支持，能够满足危重症患者的无创通气需求。
2、基本特征
2.1 屏幕：采用≥8英寸彩色触摸屏，电动涡轮供气方式，保证患者通气安全；
2.2 内置可充电锂电池，电池工作时间≥120分钟。
3、通气模式和功能
3.1 通气模式：持续气道正压通气模式CPAP、自主通气模式S、时控通气模式T、自主/时控通气模式S/T、压力控制/辅助通气模式P-A/C；
3.2 具有自动伴随同步优化功能，实现吸气触发和呼气触发阶段的人机同步，可进行自动漏气补偿；
3.3 呼吸同步增强技术，吸气触发支持Auto、1-8档手动调节切换灵敏度，呼气触发支持Auto、1-8挡手动调节切换灵敏度；
3.4 具有压力释放功能、延时升压等功能；具备自动漏气补偿功能，最大漏气补偿≥120L/min。
4、呼吸机
4.1 潮气量：20ml—2500ml；
4.2 持续气道正压CPAP：成人/小儿：4-30 cmH2O；IPAP：4-30 cmH2O；EPAP：4-25 cmH2O；
4.3 呼吸频率：成人/小儿：1-60次/min；
4.4 吸呼比：10.0:1～1:10.0；
4.5 吸入氧浓度：21%—100%；
4.6 支持压力：4-26cmH2O；
4.7 延时升压时间：OFF，1-60min；
4.8 吸气触发档位Auto、1-8档、呼气触发挡位Auto、1-8档。
5、监测参数
5.1 屏幕显示：≥3道波形同屏显示，支持波形、监测值同屏显示；
5.2 波形监测：压力/流速/容量/-时间；
5.3 监测参数：吸气峰压、呼末正压、氧浓度、潮气量、氧疗流量、分钟通气量、呼吸频率、总泄漏量、病人触发百分比、吸气时间占比、呼气峰值流速。
6、其他功能
6.1 具备截屏功能，系统可保存100张以上图片；
6.2 可储存≥5000条事件记录，并可用U盘导出非加密文件；
6.3 具备低压氧源接口；
6.4 具有报警功能：气道压力高/低报警、呼吸频率高/低报警、窒息报警、泄漏量高/低报警、潮气量高/低报警、分钟通气量高/低报警、吸入氧浓度高/低报警、面罩脱落、面罩采样管脱落、电池报警、气源压力高低报警等。
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	经颅超声电疗仪
	[bookmark: OLE_LINK5]1、内嵌式触摸屏操作便捷。
2、由电源线、主机、超声治疗头及输出线组成。
3、超声治疗模式：扫描模式。
4、内置处方可供选择。
5、输入功率：≤80VA
6、超声性能
6.1 超声输出档位：不少于三个挡位；
6.2 最大有效声强不大于3.0W/cm²；
6.3 超声频率：≥800kHz；
6.4 治疗头输出波束类型：准直型或发扇形；
6.5 波束不均匀性系数：不超过8.0。
7、超声输出设定时间可调。
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	光纤喉镜
	1、喉镜片镜片设计符合人体工程学。
2、手柄采用网纹式，手柄头、手柄筒均采用铜质材料。
3、发光方式：LED灯泡，通过光导纤维冷光源导光。
4、光纤管无需拆卸，可直接使用134℃进行高温消毒。
5、窥视片长度（各1）：
5.1 MAC 4 160mm±16mm
5.2 MAC 3 130mm±13mm
5.3 MAC 2 100mm±10mm
5.4 MAC 1 90mm±9mm
5.5 MAC 0 75mm±7.5mm
6、手柄直径：标准手柄 28.5mm。
7、光纤照明度≥5000LUX。
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	不锈钢器械柜
	1、尺寸（长×深×高，单位mm，长=左右宽度、深=前后进深、高=离地高度）；
1.1 立式落地双开门（存放手术器械/无菌耗材）；
1.2 基础通用款：900×400×1800（90cm长、40cm进深、1.8米高）。
2、核心材质参数
2.1 材质：SUS304不锈钢（医用标配）；
2.2 板材厚度：柜体面板0.8~1.0mm，层板、加强筋≥1.0mm；钢化玻璃门4mm；
2.3 工艺：圆角打磨防刮，无卫生死角，耐碘伏、消毒液腐蚀。
3、内部结构标配
3.1 柜门：双开透明钢化玻璃门，带安全锁；部分款式下方带2个储物抽屉；
3.2 层板：3~4块可调节活动层板，单层承重≥80kg；
3.3 底部：加高防潮脚（离地100mm），可选静音带刹车脚轮。
4、表面：拉丝哑光处理，易擦拭消毒。
5、密封：门缝配防尘胶条，无菌区使用可防尘防虫。
6、适用场景：手术室、消毒供应中心、门诊处置室、车间工具存放。
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	不锈钢治疗车（半抽屉）
	1、参数：670*450*900mm。
2、板面及抽屉材料采用不锈钢板材，厚度0.8mm。
3、车体主架采用25mm，1.0mmSUS201不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型。
4、中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮，抽拉灵活。
5、治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏，由12mm不锈钢管加工而成，防止物体滑落。
6、下方配有杂物桶，不锈钢面制作的台面增加车子稳定性。
7、外型美观，平整、端正、四角平行，表面无锋棱、毛刺等明显缺陷，各焊接部件打磨平整光滑，抛光均匀。
8、配置优质高级静音脚轮，承重≥50kg，无蛇行行走及异常噪音。

	9
	常压1+1煎药包装一体机
	1、功率：≥2000W。
2、电压：≥AC220V。
3、重量：≥65kg。
4、常温常压煎煮。
5、采用数控技术，操作简洁，控制精度高。
6、高温时间（沸腾时间）自动显示。
7、煎药包装一体组合。
8、一次可煎煮≥3-20付药。
9、具有武火、文火自动转换功能。
10、外筒采用玻璃，内筒采用不锈钢，煎药过程清晰可见。
11、配≥50-250ML以每1ml为变量，无极可调包装机。
12、包装速度：≥7袋/分钟。

	10
	内窥镜手术动力设备
	一、主机：
1、能自动显示、设置手柄转速及转动模式；
2、额定电压和频率：～ 220V，50Hz；
3、输入功率：≤100VA。
二、脚踏开关：
1、进液的防护程度：IPX8；
2、符合YY 1057-2016《医用脚踏开关通用技术条件》的要求。
三、手柄：
1、运转速度：≥4000 r/min；
2、工作模式：手柄具有正转、反正、往复三种工作模式，往复频率≥120次/min；
3、吸引通道：吸引通道在60kPa—80kPa的负压状态下，吸引量不小于400Ml/min；
4、工作噪声：手柄在空载运行时所产生的最大噪声应≤65dB（A）。
四、磨头一套（可高温高压消毒）

	11
	移动式平板C型臂X射线机
	1、电源要求：220V@10A±50HZ。
2、高压发生器
2.1 最大输出功率≥5.0KW；
2.2 逆变频率≥40kHz；
2.3 最大电压≥120KV；
2.4 最大透视电流≥20mA；
2.5 数字点片最大电流≥20.0mA；
2.6 脉冲透视具备自动变帧透视技术。
3、球管系统（组合球管）
3.1 球管具备双焦点；
3.2 小焦点≤0.6mm；
3.3 大焦点≤1.6mm；
3.4 管套热容量≥1.28MHU。
4、平板探测器
4.1 平板探测器材料非晶硅典化铯；
4.2 探测器尺寸≥21cm×21cm；
4.3 最大像素矩阵≥1024x1024；
4.4 最大灰阶度≥16bit；
4.5 系统最大分辨率（监视器端）≥2.5 lp/mm；
4.6 像素尺寸≤205 μm。
5、限束器
5.1 限束器具备；
5.2 滤线栅栅比≤1/8；
5.3 滤线栅密度≥80 L/cm。
6、医用专用显示器
6.1 高分辨显示器≥19 英寸（2台）；
6.2 显示器最高分辨率≥1280×1024；
6.3 显示器灰阶≥8 bit。
7、系统控制
7.1 具备触摸式操作屏；
7.2 操作屏个数≥1；
7.3 提供手闸，脚闸遥控曝光控制，配备无线曝光控制 ，且具备无线遥控远程保存图像控制功能；
7.4 屏幕尺寸≥10 英寸；
7.5 曝光模式、参数等设置具备 且具备全自动智能透视；
7.6 脚踏曝光开关线缆≥10 米；
7.7具备激光定位系统（2套）；
7.8 支持多点触控操作 。
8、C形臂机架尺寸
8.1 源像距 SID≥100cm；
8.2 开口≥80cm；
8.3 弧深≥71cm；
8.4 水平移动≥20cm；
8.5 电动垂直升降≥40cm；
8.6 左右摆角≤±12.5°；
8.7 C 臂旋转角度≥135°(-45°-- +90°)；
8.8 轴向旋转≥±180°；
8.9 主机机架90°转向轮单侧必须具备双轮。
9、图像工作站（图像处理功能）
9.1 患者信息编辑；
9.2 图像 360°旋转具备；
9.3 图像实时窗宽、窗位处理具备；
9.4 图像实时动态降噪处理具备、实时边缘增强处理具备；
9.5 图像显示投屏功能；
9.6 显示图像 1，4，9 幅切换；
9.7 图像实时去除运动伪影处理具备；
9.8 图像实时金属识别处理具备；
9.9 具备 USB 导出 BMP， JPEG， DICOM，MP4 格式图像。
10、整机具备DICOM接口及功能。






洛宁县区域医疗协同救治能力提升项目
	序号
	产品名称
	功能模块
	技术参数

	1
	应用服务器
	应用服务器
	2U机架式国产服务器。2* CPU（32核心，主频≥2.6GHz），≥64GB内存，标配2块≥1.2T热插拔SAS硬盘，可通过选件扩展至16个，集成四口千兆以太网。≥900W热插拔冗余电源，支持RAID0、1、5、10，三年7*24小时保修。

	2
	管理计算机
	管理计算机
	商用计算机，1*CPU（CPU主频≥2.7GHz，核心数量≥八核心），≥16GB内存/≥1TB SSD硬盘/1000M网卡/鼠标/键盘/音箱

	3
	显示器
	显示器
	≥34英寸IPS曲屏显示器，≥2K高清，21:9屏幕比例，LED背光，超窄边框，分辨率: 2560×1080，亮度:250cd/m2，对比度:1000:1，HDMI:1个，DP:1个，USB:2个，其它接口:1个

	4
	安全设备
	安全设备
	1、产品具备6个10/100/1000M以太网电口，支持交流单电源，1U机箱。
2、网络层吞吐量4Gbps，应用层吞吐量2Gbps，防病毒吞吐量:600Mbps，并发连接数200万，每秒新建连接数1.8万。
3、产品支持IPSec VPN智能选路功能，根据线路质量实现自动链路切换。
4、产品支持对9880种应用的识别和控制，应用类型包括游戏、购物、图书百科、工作招聘、P2P下载、聊天工具、旅游出行、股票软件等类型应用进行检测与控制。
5、产品支持对多重压缩文件的病毒检测能力，支持12层压缩文件病毒检测与处置。
6、产品支持文件目录防护功能，通过对用户账号进行认证，对网站内容的修改行为进行合法性控制。
7、产品支持与终端安全软件联动管理，在防火墙产品完成终端安全策略设置和内网终端安全软件的统一管理。
8、产品支持策略生命周期管理功能，支持对安全策略修改的时间、原因、变更类型进行统一管理，便于策略的运维与管理。
9、支持安全运营中心功能，可以对全网所有的服务器和主机的威胁进行全面评估，管理员通过一键便可完成对服务器和主机的资产更新识别、脆弱性评估、策略动作的合理化监测、当前服务器和用户的保护状态、当前的服务器和主机的风险状态及需要管理员待办的紧急事项等，可以自动化直观的展示最终的风险。
10、产品支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品提供第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告。
★11、产品支持CC攻击防护功能，为保障勒CC攻击的检测效果，所投产品提供第三方权威机构关于“CC攻击防护”功能项的产品检测报告。
12、产品支持未知威胁检测能力，提供中华人民共和国国家版权局出具关于“未知威胁检测”的证书。

	5
	全网时间同步管理
	全网时间同步管理
	1U机架式授时服务器，天线接收频率：1575.42MHz，天线的射频灵敏度：-165dbw，获得同步数据时间：瞬时断电重开机或重复重起≤20秒，同步精度：≤2×10-6S，走时精度：±0.2ms，串行口输出精度：±0.8ms，工频精度：0.001Hz，脉冲输出为：TTL电平方式，极性为正脉冲，脉宽为500ms。精度：≤2×10-6S。支持10000台以上设备联网授时。

	6
	5G AI急救车载终端
	5G AI急救车载终端
	1、国产SOC
2、CPU: ≥6核 ARM Cortex-A53 @ 1.6GHz
3、INT8峰值算力≥7.2TOPS；FP16/BF16峰值算力≥1.8TFLOPS；
4、编解码：视频解码：H.264 / H.265 解码， 图片编解码：支持 JPEG/MJPEG Baseline 编解码（JPEG 编解码最大分辨率为 1080P@480 FPS）
5、内存 ≥4GB LPDDR4 、eMMC存储≥32GB， ；SATA存储≥256G SSD
6、设备：支持Linux OS、支持国产操作设备
7、网络： 以太网：≥2 * RJ45（1000Mbps），WiFi：通过 M.2 E-KEY（2230）
8、视频存储≥30天，可远程查阅及下载。
9、支持LTE、5G、WIFI、BT功能；
10、支持本地可视化web应用，每个算法实现ROI区域和时间配置。
★11、定位模式：支持单北斗定位。（提供证明材料）
12、配件包含：网络1080P高清摄像头2个，≥9寸中控为内嵌导航屏1个。
13、集成驾驶员一键交接班管理；支持语音通话，支持通话全程录音并自动上报中心平台，与出车事件自动关联；集成120急救车载终端软件，可接收120急救调度工单，向中心发送车辆出诊状态，有成功或失败提示；具备信号盲区指令信息暂存及恢复自动上传功能；调度员标注等车经纬度后，设备可自动计算行车路线和自动导航，支持任务工单、操作日志、急救知识、车载视频、通话录音、通话记录、通知中心等查询，保证设备在车载环境应用中合理科学的自动省电模式，并能够对车载通话合理限制，方便中心和急救站的管理。接入云控制中心，可实时管理终端的状态及故障报警。
★14、AI时间点自动识别：预置算法智能分析任务状态（驶向现场、到达现场、病人上车、离开现场、送达医院），自动获取急救任务时间点，相关视频切片自动上传至急救事件管理设备。（提供相关功能截图）

	7
	急救单兵
	急救单兵
	1、实时传输功能：支持国内所有运营商5G/4G频段，实现无线传输功能，支持双码流输出，1路进行本地录像，同时1路向管理平台设备上传实时视频，本地录像和上传视频的分辨率、帧率可分别单独设置，支持通过无线通信方式传输分辨率≥3840×2160的实时视频；
2、显示屏：执法记录仪应具有彩色显示屏，显示屏尺寸≥2.4英寸，显示全场白测试信号时的最大亮度≥500cd/m2；
3、外壳防护等级：防护等级≥IP68；
4、视频防抖功能：具备视频防抖功能，且可通过上位机软件或本机菜单开启/关闭视频防抖功能；
5、对讲功能：具有PTT实体对讲按键，支持基于4G/5G网络环境下的实时对讲功能，支持单呼、组呼等功能；
★6、单北斗定位，并符合《卫星定位导航授时设备单北斗测试技术规范》，具备工业和信息化部出具的单北斗检测报告扫描件

	8
	医疗舱会诊屏
	医疗舱会诊屏
	1、CPU：≥四核CPU，主频≥2.0GHz
2、内存：≥ 4GB
3、存储：≥ 32GB NAND Flash
4、设备： Android 10.0以上
5、尺寸： ≥14英寸
6、摄像头：≥500万像素
7、亮度： ≥300cd/m²
8、可视角度：全视角
9、通信接口：≥RJ45(100Mbps) 1个，≥5个HOST USB ，≥1个OTG USB
10、支持读取身份证和三代社保卡
11、用于安装救护车远程会诊设备：救护车随车医生可与院内专家或急诊科专家等急救支持人员实时移动视频会诊，分析评估患者病情，由医院专家给予必要的急救处置指导。

	9
	院前急救信息管理系统
	异常任务信息
	1、晚出诊流水
支持记录急救站出车时间比较晚的任务，晚出诊时间可自定义设置查询。
2、改派流水
支持统计改派车辆的详情，改派前和改派后的信息。
3、改派原因统计
支持统计改派原因的类型和原因进行统计分析。
4、放空车流水
支持记录各急救站出诊任务，放空车的任务流水明细。
5、放空车原因统计
支持按时间段查询放空车原因的统计分析，以及经常出现的原因次数和比率。
6、中止任务原因统计
支持按时间段查询中止任务原因的统计分析，以及经常出现的原因次数和比率。
7、患者未送院统计
支持统计见到病人后切病人未接到医院任务原因统计分析。
8、挂起原因
支持统计挂起事件的原因统计分析。
9、车辆暂停调用原因
支持统计车辆暂停调用的原因以及数量占比。

	10
	
	急救站统计
	1、 急救站分时段统计
支持统计每个急救站分不同时段的统计占比。
2、急救站出诊情况统计
支持统计各急救站出诊的比例：正常、中止、放空车、转院、自出。
3、急救反应统计
统计调度员和急救站平均任务的出车时长
4、急救站任务流水
支持急救站查询时，按当前急救站查询本站的任务流水。
5、车辆工作统计
支持统计每辆出的出车、完成、中止、空车、泽院数量统计
6、司机工作统计
支持统计每位司机出车、完成、中止、空车、泽院、到现场、平均出车时长、平均到达现场时长统计。
7、医生工作统计
支持统计每位医生出车、有效任务、自出、转诊、空车、救治人数量统计。
8、护士工作统计
支持统计每位医生出车、有效任务、自出、转诊、空车、救治人数量统计。
9、急救站处理统计
支持统计每个分站的任务总数、收到任务、接受任务来进行统计。
10、急救站备注流水
支持统计每个分站对急救任务有备注信息的任务。
11、车辆状态改变流水
支持统计每一辆车状态的任务改变，以及操作人。
12、车辆上下班流水
支持统计每辆车的上下班时间流水。
13、车载设备使用统计
支持统计每辆车的车载使用的频次。
14、调度员任务处理流水
支持统计分站调度员在接受任务的用时时长。

	11
	
	医务统计
	1、病历回填率
支持统计各急救站正常完成任务的数量和病历填写的数量统计病历的回填率。
2、病历分类统计
支持按病历分类统计不同的病历数量。
3、患者转归统计
支持统计患者转归分类数量分析。
4、疾病分类统计
支持按派车时间段统计查询疾病类型的数量。
5、初步诊断统计
支持按时间段统计查询事件派车的初步诊断原因数量和比率。
6、送往医院统计
支持按时间段查询送往每个急救站的事件数量。
7、救治结果统计分析
支持根据病例获取救治结果的内容进行统计分析。
8、患者年龄段统计
支持按时间段统计病历患者的年龄段分布数量占比。
9、患者性别统计
支持按时间段统计病历患者的性别数量占比。
10、发病时间分段统计
支持统计全天按时间段分别统计电话呼入的数量统计。
11、现场处置统计
支持按时间段、急救站统计现场对患者的处置方法数量及比率统计。
12、药物使用统计
支持统计每个药物的使用数量。

	12
	
	质控数据
	1、3分钟出诊率
支持质控统计每个急救站3分钟出诊率和本区域的占比。
2、院前急救反应排名
支持统计每个急救站平均反应时长的排名。
3、呼叫电话联系率
支持统计每个急救站在派诊后给患者拨打电话的联系率。
4、院前急救电子交接上传率
支持统计院前急救电子交接单上传率。
5、电子病历48小时填写情况
支持统计各急救站电子病历填写情况，支持自定义时间查询。
6、呼车原因数据分析
支持统计调度事件呼车原因占比以及子类占比。
7、调度数据分析
支持统计调度按年、月、季度统计电话量以及10秒接听率。
8、急救站出车次数统计
支持统计各急救站出车次数统计。
9、平均急救呼叫满足率
支持统计本区域呼救量并有效派车的平均急救呼叫满足率。
10、负压救护车配置率
支持统计急救站负压救护车和普通救护车数量占比以及总数，同时支持按国家要求>40%负压车占比。
11、院前甲级病历率
支持统计所有提交病历，并自动评分，评出甲乙丙级病历。
12、紧急医疗救援响应率
支持统计本区域突发情况紧急医疗的响应率。
13、心电监护实施率
支持统计心电监护及危重症患者实施率。
14、急危重症处理措施实施率
支持统计急危重症实施处理措施的实施率。
15、心肺复苏实施率
支持统计心肺复苏已经危重患者的实施率以及成功率。
16、气管插管实施率
支持统计气管插管实施率以及成功率。
17、静脉穿刺实施率
支持统计静脉穿刺实施率以及成功率。
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	急救资源管理
	1、人员管理
管理员对系统人员信息的新增、编辑、修改密码、删除、查询筛功能内容；子管理员对人员的信息需要新增、信息变更需要填写人员变动申请单；管理员审核子管理员提交的”人员变动申请单”进行审核，审核通过后才能正常使用。
2、车辆管理
管理员对系统车辆信息的新增、编辑、修改密码、删除、查询筛功能内容；子管理员对车辆的信息需要新增、信息变更需要填写车辆变动申请单；管理员审核子管理员提交的”车辆变动申请单”进行审核，审核通过后才能正常使用。
3、急救设备管理
管理员对院前心电图机、监护仪、急救单兵、移动工作终端等信息维护、查询和筛选。
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	患者信息预通知系统
	患者信息预通知系统
	1、 用户登录
在用户登录界面中用户输入用户名、用户密码，验证信息正确后登录进系统主界面，如果验证信息错误提示用户“账号或密码输入错误”。
2、 用户登出
用户在系统页面点击退出登录按钮，页面弹窗提示是否退出系统，点击确认按钮退出系统，点击取消按钮关闭弹窗不退出系统。
3、 系统首页信息
登录进入系统首页，首页初始状态显示车辆列表、当前时间、登录医院名称、显示当日0时至24小时内任务数据等信息。
4、 到院提醒
救护车到院提醒：救护车执行急救任务，计算到达医院时间小于五分钟时通知，通知内容：豫C12345预计五分钟后(14:28)到达医院；
5、 转诊提醒
院前急救任务转诊提醒：院前发生A医院转院至B医院时，在医生APP上操作院前转诊修改送往医院为B医院时，通知内容例如：XX市人民医院救护车豫C123456院前转诊至XX市中医院；
6、 绿通提醒
绿色通道提醒：院前开启绿色通道，在医生APP绿色通道功能页面操作确认开通绿色通道时，通知内容例如：救护车豫A12345的患者已开启绿色通道，请注意。
7、 急救任务统计
显示当前登录急救站每日0点过后24小时内接收任务数据。
8、 急救地图
显示高德GIS地图，实时更新地图信息包含建筑物、街道名称、车辆定位等信息。
9、 车辆列表
双击车辆列表中某一条急救任务，预告知系统页面数据切换为该急救任务数据包含：任务呼救信息、车辆定位、车载视频和车辆信息、急救任务呼救地址和出诊医院位置信息、快检医疗设备信息、执法仪设备视频信息、绿色通道信息。
10、 患者信息
车辆列表选择急救任务后获取急救任务的患者信息，包含：呼救原因、患者姓名、患者年龄、患者性别等信息，如果开通绿色通道填写医疗申请项显示医疗申请项内容和绿色通道类型
11、 实时车辆信息
地图上显示在线的急救车辆，点击救护车辆图标显示救护车实时车辆信息，包含：出诊医院、车牌号码、车载终端登录司机、相关联APP医生、车速、方向、车辆打火、采集时间。
12、 车辆轨迹
车辆列表选择救护车后，如果救护车车载收到任务，在地图使用灰色线段显示救护车实时行驶轨迹信息，绘制形成一条行驶轨迹，任务结束后清除实时行驶轨迹。
13、 急救路线规划
当车辆状态为离开现场时显示急救任务呼救地址信息和定位点，出诊医院名称和出诊医院定位点，显示两点之间急救车辆的路线规划和急救车辆实时定位点。
14、 车载视频
显示救护车车载视频驾驶舱、车载视频救治仓视频设备数据，点击放大按钮弹窗显示。
15、 医疗设备数据
显示绑定救护车对应的心电图、监护仪、呼吸机等设备信息，点击放大按钮弹窗展示。
16、单兵视频
单兵开启时在车辆列表显示单兵图标，播放单兵上传实时视频，点击放大按钮可放大画面。
17、急救时间轴
选择急救任务后获取该医院接收到的急救任务时间节点信息。
18、 预计任务时间与距离
当车辆状态为离开现场后显示地图上浮窗显示执行该急救任务救护车预计到院时间和预计距离医院公里数。
19、 绿色通道
与救护车辆关联的出诊APP或远程会诊移动端在绿色通道页面开通绿色通道选择疾病信息后，预告知系统显示开通绿色通道相关的五大中心、医疗申请项、申请反馈信息。
20、 急救用药
与救护车辆关联的出诊APP在病历中写入用药信息后，系统同步显示用药信息
21、 急救措施
与救护车辆关联的出诊APP在病历中写入急救措施后，系统同步显示急救措施
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	院前远程会诊系统
	院前远程会诊系统
	1、 首页
首页初始状态显示统计报表功能，通过多维数据分析，可以让远程会诊室管理者实时了解辖区内的远程会诊的整体应用情况。
2、 今日远程会诊业务情况
展示当日0时至显示24小时内远程会诊数据、当月数据，包含今日申请、月申请、今日申请失败、月申请失败、今日已完成、月完成。
3、 远程会诊趋势
当前账号下全部远程会诊数据，可根据查询的时间类型展示不同的趋势图。包含远程会诊申请次数、申请失败次数、申请成功次数数据。
4、 远程会诊数据分布
获取当前账号下远程会诊申请数据，根据查询的时间类型展示数据分布情况。包含远程会诊申请数据在24小时分布情况、申请原因占比/数量。
5、 远程会诊数据排行
当前账号下，远程会诊数据排行，展示Top5，按照从高到低排序今日排行/周排行/月排行，数据统计及排行根据选择时间指标来展示。包含远程会诊申请原因排行榜、远程会诊分站申请排行榜、远程会诊科室参与排行榜。
6、 会诊提醒
当救护车远程会诊端向医院远程会诊室提出远程会诊申请时，系统推送会诊提醒至医院远程会诊大屏，点击接受可进入当前会诊室进行会诊，亦可点击静音关闭提醒铃声。
7、 视频会诊
当会诊室接受会诊申请之后，会诊大屏状态变更，大屏上显示呼救信息、患者信息、任务状态、实时车载视频、患者车载设备实时数据，可对会诊进行静音、开关摄像头、邀请成员、查看院前病历、作指导等操作。视频区域分为三部分，左侧最大区域展示车载视频，中间格子区域展示医生视频；默认展示3个视频框，若参会医生超过3个时，视频框可进行上下滑动查看参会医生；右侧格子展示车载设备数据、车载摄像头影像。页面有静音、关闭摄像头、邀请成员、院前病历、指导、结束会诊按钮。
8、 静音
点击可静音，再次点击解除静音。
9、 关闭摄像头
点击关闭摄像头，再次点击打开摄像头。
10、 邀请成员
在远程会诊会议中，如需要邀请新的医生加入当前会诊，可点击“邀请成员”按钮弹出邀请成员弹框对应功能入口执行操作。
11、 指导
在远程会诊会议中，如需要作指导，则点击“指导”按钮，唤起作指导浮窗。
12、 院前病历
在远程会诊会议中，如需要查看患者院前病历，则点击“院前病历”按钮，唤起当前会诊患者的院前病历浮窗。
13、 远程会诊数据列表
展示当前账号下的远程会诊记录数据，可对数据列表进行筛选、查询，选中远程会诊记录详情查看、会诊视频等。包含事件编码、车辆、分站、首次申请时间、会诊开始时间、会诊结束时间、会诊结果、会诊原因、会诊医生、会诊视频记录、呼救地址。
14、 会诊详情
在选中某一远程会诊记录时，可点击查看会诊详情，包含会诊视频、基本信息、服务信息、会诊记录等。

	16
	院前工作APP终端软件
	院前医生工作终端软件
	1、身份验证
医护人员使用账号密码进行身份验证，验证通过后登录进入系统，验证失败提醒用户账号密码输入错误 
2、用户登录
用户输入自己手机号码与验证码后设置新的密码进行登录 
3、消息列表
用户登录后进入到系统首页，展示当前账号下的消息列表，可根据消息类型对消息列表进行未读、@我、单聊、群聊筛选，可输入关键字等进行搜索。 
4、添加好友
可以对院前急救行业所有人员进行好友添加，进行工作交流。
5、选择绑定车辆
用户登录成功后，可以选择绑定救护车辆，当有任务下发至绑定救护车时用户提醒您有新的任务命令单。
如果用户不绑定车辆则会收到所属急救站的所有急救任务提醒。
6、单聊管理
支持用户进行一对一的发送信息交流，用户可以通过搜索联系人、选择联系人列表中的好友主动发起与另一位用户的单人对话。支持多种类型发送：文本消息、语音消息、图片、视频、文件、位置信息等。支持媒体交互：实时音频通话、视频通话的互动方式。
7、群聊管理
自动创建急救站群组，支持邀请用户加入群里，所有群成员可以在群聊内发送文本消息、语音消息、视频消息、图片和其他媒体内容。支持@某人，以便特别通知某个群成员。
8、群组历史消息
在消息列表中，选中某一个群组后，点击可查看历史聊天信息。
9、任务卡片提醒
当前账号有急救任务派发时，以卡片形式提醒，展示急救任务受理信息，直接点击卡片可进入事件处理页面，直接进入急救任务协同组。
10、任务协同
派发急救任务后自动形成急救协同群组，拉取相关调度员和医生人员，在协同群组内系统推送急救任务信息，包含任务信息、患者信息、医疗申请信息、检查检验信息等。 
11、任务节点采集
对急救任务执行过程中的急救事件节点进行采集管理
12、远程指导
对急救任务执行过程中可对患者发送远程指导短信链接，当患者点开链接开启权限后，可与医生APP开启音视频通话。
13、常用语快速发送
急救系统组内可以快速发送已经编辑完成的常用语 
14、患者建档
可快速完成患者建档并添加患者急救病历 
15、急救转诊选择
添加患者后可对患者送往医院选择，如果选择他院形成急救转诊，信息同步至院前急救接警系统和预告知系统 
16、绿色通道申请
添加患者后可对患者开启绿色通道申请，申请内容同步院内院前急救接警系统和预告知系统 
17、院前预检分诊
添加患者后可评估患者预检分诊情况，并同步至院内急诊科院前急救接警系统 
18、心电诊断申请
对患者做的心电图报告可向院内申请协助诊断 
19、远程会诊申请
添加患者后可向院内发起远程会诊协助 
20、音视频通话
用户可以使用音视频通话与其他用户进行语音或视频通话交流
21、图片视频发送
用户可以与其他用户发送图片或视频文件 
22、位置信息发送
用户可以与其他用户分享自己位置信息 
23、录音信息发送
用户可以使用录音录制当前环境的声音内容并发送协同组
24、邀请人员
用户可以在协同组内邀请其他用户进入协同群组
25、身份证识别
添加患者时支持扫描患者身份证并获取身份证信息
26、全部协同消息
展示当前账号今日工作量数据、所属急救站任务状态变化情况、急救病历超时未填写预警提示等信息。
27、每日协同消息
展示当前账号每日急救工作量包含，当日出诊量、病历填写量、病历提交量、急救任务结果信息等。
28、任务协同消息
展示当前账号所属急救站急救任务变化情况，包含收到急救任务、急救任务改派、急救任务增派、急救任务终止等信息。
29、病历完善预警
展示当前账号出诊的急救任务，所需要填写急救病历未及时填写时预警提醒，超时未填写时自动提醒管理人员，点击卡片信息可进入详情页面。
30、出诊量详情
展示当前急救站每日出诊工作量和出诊量详情页面
31、救护车状态
展示当前急救站救护车的状态与等级
32、急救事件
展示当前急救站接收到每一个急救事情详情记录
33、心电报告
展示急救事件心电图报告信息
34、心电监护
展示急救事件监护仪设备信息
35、急救病历
展示当前急救站接受病人填写急救病历详情记录
36、急救告知书
展示当前急救站接受病人填写急救告知书详情记录
37、急救医学评分
展示病人急救医学评分表单及评分项，完成评分后可自动计算分值。
38、急救图片查看
展示急救任务过程中收集的图片信息
39、急救录音查看
展示急救任务过程中收集的录音信息
40、急救视频查看
展示急救任务过程中收集的视频信息
41、常用语管理
支持用户维护常用语 
42、急救设备
支持对救护车上相关的急救设施设备进行选择绑定 
43、车辆交接记录
支持对车辆交接时对车辆使用情况填写记录包含药品设备等信息
44、知情视频
支持对提前上传的知情视频在线观看
45、通讯录
获取本单位的所有的人员信息，支持发送消息对话、语音对话、视频对话。
46、急救资源
支持对当前定位周边急救站资源进行查看包含五大中心标签医院、AED设备、急救车辆与PDA设备
47、定位与导航
支持对开启定位权限的PDA设备展示位置信息，并对急救任务下发呼救地址地图导航。
48、个人资料
查看个人账号的资料信息
49、消息通知管理
设置用户接收通知消息类型的开关
50、意见反馈
对APP使用体验及建议进行反馈。
51、设置
对APP自启动、隐私与协议、软件版本信息等进行查看，并可以退出本登录账号。

	
	
	院内专家工作终端软件
	1、身份验证
医护人员使用账号密码进行身份验证，验证通过后登录进入系统，验证失败提醒用户账号密码输入错误
2、用户登录
用户输入自己手机号码与验证码后设置新的密码进行登录
3、消息列表
用户登录后进入到系统首页，展示当前账号下的消息列表，可根据消息类型对消息列表进行未读、@我、单聊、群聊筛选，可输入关键字等进行全局搜索。
4、群组历史消息
在消息列表中，选中某一个群组后，点击可查看历史聊天信息。
5、添加好友
可以对全县院前急救行业所有人员进行好友添加，进行工作交流。 
6、单聊管理
允许两个用户进行一对一的发送信息交流，用户可以通过搜索联系人、选择联系人列表中的好友或通过扫描对方的二维码等方式，主动发起与另一位用户的单人对话。支持多种类型发送：文本消息、语音消息、图片、视频、文件位置信息等。支持媒体交互：实时音频通话、视频通话等功能，实现更丰富多元的互动方式。
7、群聊管理
用户可以创建一个新的群组，设置群组名称，支持邀请用户加入群里，所有群成员可以在群聊内发送文本消息、语音消息、视频消息、图片和其他媒体内容。支持@某人，以便特别通知某个群成员。
8、事件提醒
当前账号有远程会诊/心电指导申请事件时，以卡片形式提醒，展示申请方、申请时间、申请原因，直接点击卡片可进入事件处理页面，直接进入会诊室或心电指导，点击查看全部可进入协同-远程会诊/心电指导列表页。
9、协同提醒
展示当前账号所接受的所有未处理远程会诊申请、心电指导申请、今日提醒、系统公告等任务事件，以时间降序排列，直接点击某一事件可直接进入选中事件的处理页面；支持搜索。
10、远程会诊提醒
展示当前账号所接受的所有未处理远程会诊申请任务事件，以时间降序排列，直接点击某一远程会诊申请卡片可直接进入选中远程会诊申请事件的会诊室；支持搜索。
11、心电指导提醒
展示当前账号所接受的所有未处理心电指导申请任务事件，以时间降序排列，直接点击某一心电指导申请卡片可直接进入选中心电指导申请事件的详细页面；支持搜索。
12、今日提醒
展示当前账号所接受的所有未读今日提醒事件，以时间降序排列，直接点击某一今日提醒事件卡片可直接进入选中今日提醒事件的详细页面；支持搜索。
13、工作台
便捷的数字化工具，帮助专家打造‘云端工作台’，整合了远程会诊、心电指导、通讯录、经典案例、消息提醒、业务多维数据统计等功能模块，一站式处理各类办公事务，助力提升医疗服务的效能、效率和效益。
14、远程会诊
展示当前账号所接受的所有远程会诊申请任务事件，分为待会诊和已会诊，以时间降序排列，直接点击待会诊列表中某一远程会诊申请卡片可直接进入选中远程会诊申请事件的会诊室，点击已会诊列表中某一远程会诊卡片可直接进入选中远程会诊事件的详情页；支持搜索。
15、心电指导
展示当前账号所接受的所有心电指导申请任务事件，分为待指导和已指导，以时间降序排列，直接点击待指导列表中某一心电指导申请卡片可直接进入选中心电指导申请事件的操作页，点击已指导列表中某一心电指导卡片可直接进入选中心电指导事件的详情页；支持搜索。
16、通讯录
通讯录是用于存储业务联系人信息的系统应用，系统对通讯录做了我的好友、我的机构、更多机构三种类型进行分类，用户可以添加好友，通过更多机构查看权限下的人员的联系方式，可以发起在线沟通和视频通话等功能。
17、消息通知
页面展示今日提醒、系统公告列表，按时间倒序排列，可选中某一消息点击查看详情。
18、数据指标
展示远程会诊/心电指导当日数据、业务趋势。
19、会诊室
专家可在线参与远程会诊，进行切换摄像头、静音、关闭摄像头、查看成员、邀请人员、结束会诊等操作。
20、邀请人员
在进入远程会诊室后，点击跳转邀请参会医生页面，可邀请医生加入当前会诊事件。
21、视频会诊
当远程会诊会议开始后，若有多个医生参会时，则视频框排列方式如右图，下方默认展示3个视频框，若参会医生超过3个时，视频框可进行左右滑动。
22、查看成员
在远程会诊会议中，如需要查看成员列表，可点击对应功能入口执行操作。
23、切换摄像头
在远程会诊过程中，可点击切换手机前后摄像头
24、人员静音
点击可静音，再次点击解除静音。
25、关闭摄像头
点击关闭摄像头，再次点击打开摄像头。
26、账号资料
展示当前账号名称、角色、归属机构等信息。
27、服务与功能
可在此页面进行意见反馈、设置、修改手机号、版本号查询、关于我们、退出登录等操作。

	
	
	院前护士工作终端软件
	1、用户登录
护士使用账号密码进行身份验证，验证通过后登录进入系统，验证失败提醒用户账号密码输入错误。
2、消息列表
用户登录后进入到系统首页，展示当前账号下的消息列表，可根据消息类型对消息列表进行未读、@我、单聊、群聊筛选，可输入关键字等进行全局搜索。
3、群组历史消息
在消息列表中，选中某一个群组后，点击可查看历史聊天信息。
4、事件提醒
当前出车任务事件时，以卡片形式提醒，展示申请方、申请时间、申请原因，直接点击卡片可进入事件处理页面，点击查看全部可进入任务中心列表页。
5、工作台
便捷的数字化工具，帮助护士打造‘云端工作台’，整合了任务中心、交接班、周检查、异常上报、数据统计、通知中心、通讯录、值班表、急救资源管理、抢救设备维检、缴费、急救能力、急诊挂号、院前急救交接、院前急救告知书等功能模块，一站式处理各类办公事务，助力提升医疗服务的效能、效率和效益。
6、任务中心
展示当前账号所接受的所有出车任务事件，以时间降序排列，直接点击列表中某一任务可直接进入选中任务事件的详情页，支持搜索。
7、交接班
展示当前账号下的交接班记录，根据时间倒序排列；可点击查看选中的交接班详情，护士可进行交班、接班操作。
8、通讯录
通讯录是用于存储业务联系人信息的系统应用，系统对通讯录做了我的好友、我的机构、更多机构三种类型进行分类，用户可以添加好友，通过更多机构查看权限下的人员的联系方式，可以发起在线沟通和视频通话等功能。
9、周检查
管理后台根据角色权限进行配置，周检查功能配置给护士长，当护士长账号登录后展示当前账号下的周检查记录，根据时间倒序排列；可点击查看选中的周检查详情，护士长可进行急救药品、抢救设备、设施、物品等周检查添加。
10、急救资源管理
护士值班期间，可查看绑定车辆的急救资源详情，可对急救资源清单进行编辑、查看等操作。
11、通知中心
用户可在消息通知页查看当前登录账号收到的通知，包含时间节点、异常提醒、任务通知等，按时间倒序排列。
12、异常上报
当系统出现问题，如卡顿、黑屏等系统问题时，护士可点击异常上报，上报各个系统异常问题。展示异常上报列表，支持搜索。
13、数据统计
展示当前账号的出车任务相关出车次数、有效任务、自出数量、转诊数量、中止任务、空车数量、救治人数，以及同比、环比；展示当前账号下的出车任务趋势、出车任务24小时数据分布、救治人数趋势、出车任务完成情况占比等维度多维数据趋势；可按照日、月、年或自定义选择时间维度进行查看。
14、抢救设备维检
护士对值班期间关联救护车车载抢救设备进行维检，并可进行维检记录、查询、查看维检详情等操作。
15、缴费
当收到出车任务后，患者因救治过程中产生费用时，如救护车费、院前急救费用、出诊费、医疗费用、药品费用时，护士可以通过APP开具费用清单，并患者扫码支付；可以查看缴费记录。
16、急救能力
展示并查看当前账号下所在的机构具有的急救能力，与管理后台机构急救能力列表维护信息保持一致。
17、急诊挂号
当收到出车任务后，患者因救治需要急诊挂号时，护士可在手机端预挂号，并患者扫码支付；可以查看挂号记录。需与院内挂号系统对接。
18、值班表
展示当前登录账号当月的值班排班情况，需要管理后台进行值班维护。
19、账号资料
展示当前账号名称、角色、归属机构等信息。
20、服务与功能
可在此页面进行意见反馈、设置、修改手机号、版本号查询、关于我们、退出登录等操作。

	
	
	院前司机工作终端软件
	1、用户登录
司机使用账号密码进行身份验证，验证通过后登录进入系统，验证失败提醒用户账号密码输入错误。
2、消息列表
用户登录后进入到系统首页，展示当前账号下的消息列表，可根据消息类型对消息列表进行未读、@我、单聊、群聊筛选，可输入关键字等进行全局搜索。
3、群组历史消息
在消息列表中，选中某一个群组后，点击可查看历史聊天信息。
4、事件提醒
当前出车任务事件时，以卡片形式提醒，展示申请方、申请时间、申请原因，直接点击卡片可进入事件处理页面，直接进入详情页，点击查看全部可进入任务中心列表页。
5、工作台
便捷的数字化工具，帮助司机打造‘云端工作台’，整合了任务中心、导航、车辆管理、异常上报、一键呼叫、消毒记录、救护车维检、任务质控、交接班、数据统计、设备监测、通知中心、通讯录、急救知识、值班表、费用管理等功能模块，一站式处理各类办公事务，助力提升医疗服务的效能、效率和效益。
6、任务中心
展示当前账号所接受的所有出车任务事件，以时间降序排列，直接点击列表中某一任务可直接进入选中任务事件的详情页，支持搜索。
7、导航
司机可根据接车地址进行导航，可推荐导航路线；导航中实时展示到达患者身边剩余里程、剩余时间；事件接车地址更改后可一键带入新的地址选择导航路线。
8、通讯录
通讯录是用于存储业务联系人信息的系统应用，系统对通讯录做了我的好友、我的机构、更多机构三种类型进行分类，用户可以添加好友，通过更多机构查看权限下的人员的联系方式，可以发起在线沟通和视频通话等功能。
9、车辆管理
展示当司机值班并登录账号时，展示关联车辆的相关信息，包含车辆信息、维护提醒、油耗管理等数据，并可进行当前绑定车辆暂停调用操作。
10、一键呼叫
当收到出车任务后，司机可点击一键呼叫进入呼叫页面，可根据需要直接呼叫中心、医院、联系人、求救人。若任务中联系人联系方式变更，可自动更新。
11、通知中心
用户可在消息通知页查看当前登录账号收到的通知，包含时间节点、异常提醒、任务通知等，按时间倒序排列。
12、异常上报
当系统出现问题，如卡顿、黑屏等系统问题时，司机可点击异常上报，上报各个系统异常问题。展示异常上报列表，支持搜索。
13、数据统计
远程会诊多维数据是指在急救服务中的远程会诊数据，从多个维度进行数据统计、分析，包含自定义时间查询，远程会诊申请量、环比、同比，远程会诊参加量、环比、同比，远程会诊趋势，远程会诊24小时数据分布，远程会诊申请原因占比，分站申请排行，参与科室排行。
14、消毒记录
展示并查看当前账号下的司机操作过的救护车消毒记录，可查看详情；支持搜索，可添加新的消毒记录。
15、救护车维检
展示并查看当前账号下的救护车维检记录，可查看详情；支持搜索，可添加新的救护车维检记录。
16、任务质控
展示当前登录的司机账号完成的任务的质控列表，包含任务相关的行车里程、行车时间、油耗等信息，支持搜索。
17、交接班
展示当前账号下的交接班记录，根据时间倒序排列；可点击查看选中的交接班详情，司机可进行交班、接班操作。
18、设备监测
展示救护车车载设备列表，可开启/关闭设备监测，车载设备绑定与管理在后台配置。
19、急救知识
展示当前司机账号权限下的急救知识库，可进行搜索、详情查看等操作。
20、值班表
展示当前登录账号当月的值班排班情况，需要管理后台进行值班维护。
21、费用管理
对值班期间关联的救护车所有类型费用进行管理，可进行记录、查看等操作。
22、账号资料
展示当前账号名称、角色、归属机构等信息。
23、服务与功能
可在此页面进行意见反馈、设置、修改手机号、版本号查询、关于我们、退出登录等操作。

	
	
	急救领导工作终端软件
	1、身份验证
医护人员使用账号密码进行身份验证，验证通过后登录进入系统，验证失败提醒用户账号密码输入错误 
2、用户登录
用户输入自己手机号码与验证码后设置新的密码进行登录
3、消息列表
用户登录后进入到系统首页，展示当前账号下的消息列表，可根据消息类型对消息列表进行未读、@我、单聊、群聊筛选，可输入关键字等进行全局搜索。
4、地图
地图上获取不同的急救车辆、急救信息，支持查看车辆视频、车辆任务状态、医院信息等。
5、添加好友
可以对全县院前急救行业所有人员进行好友添加，进行工作交流。
6、单聊管理
允许两个用户进行一对一的发送信息交流，用户可以通过搜索联系人、选择联系人列表中的好友或通过扫描对方的二维码等方式，主动发起与另一位用户的单人对话。支持多种类型发送：文本消息、语音消息、图片、视频、文件、位置信息等。支持媒体交互：实时音频通话、视频通话等功能，实现更丰富多元的互动方式。
7、群聊管理
用户可以创建一个新的群组，设置群组名称，支持邀请用户加入群里，所有群成员可以在群聊内发送文本消息、语音消息、视频消息、图片和其他媒体内容。支持@某人，以便特别通知某个群成员。
8、突发事件群组
在发生突发事件时，用户可以迅速创建一个临时群组，一键邀请相关责任人、应急小组成员或专家加入。支持多方同步消息、语音通话、视频通话，共享现场照片、视频、定位等相关信息。所有在突发事件群组中的沟通内容会被自动保存，作为事后复盘分析、改进应急预案的重要依据。
9、消息推送
根据不同的消息类型，主动向用户推送日常数据和突发事件上报消息。
10、数据汇总
定期推送院前急救数据日汇总、周汇总、月汇总、季度汇总、半年汇总、年汇总。
11、急救资源
标记全县急救站位置、五大中心分布、AED分布、及急救站导管室是否空闲。
12、通讯录
获取本单位的所有的人员信息，支持发送消息对话、语音对话、视频对话。同时对接全县所有院前急救人员信息，简称“急救圈”用户可以根据姓名或者手机号添加好友信息进行沟通交流。
13、数据指标
跟进不同的角色获取不同的数据指标，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。包含出诊任务量、有效未完成任务、24小时出诊量趋势、正常完成、接回本院人数、病历回填率、平均接受时长、3分钟出诊率、平均达到时长、呼车原因占比分析、救治人员分析。
14、有效完成任务
获取本站所有出诊有效完成任务的数量，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
15、3分钟出诊率
获取本站所有出诊3分钟出诊率，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
16、急救反应时长
获取本站所有出诊急救反应时长，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
17、呼车原因分析
获取本站所有出诊呼车原因分析，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
18、救治人员分析
获取本站所有出诊呼车原因分析，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
19、出诊任务量
获取本站所有出诊任务量，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
20、24小时出诊量趋势
获取本站24小时出诊量趋势，支持按日月年查询。 
21、正常完成
获取本站所有正常完成数量，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
22、接回本院人数
获取本站所有接回本院人数，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
23、病历回填率
获取本站所有病历回填率，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
24、平均接受时长
获取本站所有任务平均接受时长，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
25、平均达到时长
获取本站所有任务平均达到时长，同时对日常数据进行日环比、周环比、月环比、年环比进行分析，为领导提供决策支持。
26、车辆信息
获取本站的院前急救车辆数量和非急救转诊车辆数量。 
27、任务列表
记录每趟出诊的情况，同时支持查看出诊任务的车辆动态、任务信息、病历信息。
病历列表 获取已提交的病历信息，并由系统自动评分给出每份病历的得分，供领导审阅。
28、账号资料
展示当前账号名称、角色、归属机构等信息。
29、服务与功能
可在此页面进行意见反馈、设置、修改手机号、版本号查询、关于我们、退出登录等操作。
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	院前院内电子交接系统
	院前院内电子交接系统
	1、患者基本信息记录包括姓名、年龄、性别、病史、急救事件详细信息。
2、急救过程信息记录包括送达医院时间节点、病情诊断、转院时间。
3、生命体征数据信息包括生命体征数据，如心率、血压、呼吸频率、神志等。
4、电子签名功能提供医生、急救人员、接收医院人员的电子签名，确保交接单的合法性和准确性。
5、允许上传急救现场或患者状态的照片和视频，提供更直观的信息支持。
7、诊断措施信息包括交接时诊断、处理措施、交接时间交接人员等。
8、救护车医疗设备交接记录包括护士对值班期间关联救护车车载抢救设备进行维检，并可进行维检记录、查询、查看维检详情等操作。
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	院前院内一体化衔接服务
	院前院内一体化衔接服务
	1、提供院前急救数据标准接口与医院急诊系统、HIS 系统接口对接数据互联互通；
2、提供院前急救数据标准接口与医院三大中心对接（急救任务时间节点）；
3、院前急救电子病历书写完成后可同步至院内电子病历；
4、区域内协同救治急救转诊数据互联互通（外院转向本院)
5、提供院前急救数据标准接口与医院心电诊断心中对接（心电图、诊断报告回执）
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	急救站PDCA质控分析系统
	急救站PDCA质控分析系统
	1、不良事件问题配置管理：管理员可为急救数据产生不良事件的问题进行新增、删除、编辑、导入、导出、启用、禁用等操作，并支持查询。
2、不良事件改进措施配置管理：管理员可为产生不良事件的问题配置改进措施及启用、编辑、导入、导出等操作，并支持查询。
3、分析记录：可展示急救数据分析报告记录，点击可查看分析报告详情，根据查询条件可分类查询
4、3分钟出车率分析：获取本站所有出诊3分钟出诊率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
5、心肺复苏成功率分析：获取本站所有出诊心肺复苏成功率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
6、危重症患者静脉通道建立率分析：获取本站所有出诊危重症患者静脉通道建立率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
7、静脉穿刺成功率分析：获取本站所有出诊静脉穿刺成功率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。"
8、心电图检查率分析：获取本站所有出诊心电图检查率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
9、危重症患者心电监护实施率分析	：获取本站所有出诊危重症患者心电监护实施率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
10、气管插管成功率分析：获取本站所有出诊气管插管成功诊率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
11、平均急救反应时间分析	：获取本站所有出诊平均急救反应时间，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
12、急救服务满意率分析：获取本站所有出诊急救服务满意率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
13、呼叫电话联系率分析：获取本站所有出诊呼叫电话联系率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
14、院前急救病历书写率分析：获取本站所有出诊院前急救病历书写率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
15、甲级病历率分析：获取本站所有出诊甲级病历率，同时对日常数据根据分析时间维度展示不良事件列表及进行同比、环比、趋势、区域被数据对比、不良事件问题占比、不良事件人员占比、存在问题进行分析，并提供改进措施建议，为领导提供决策支持。同时支持提报导致不良事件问题的原因并进行二次分析。
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	院前急救分站接警系统升级
	院前急救分站接警系统升级
	1、任务通知：出车命令单通知、绿色通道通知、预检分诊通知、转诊通知；
2、受理信息：任务信息列表及查询、绿色通道信息列表及查询、预检分诊信息列表及查询、转诊信息列表及查询；
3、急救互联通讯：急救协同组创建、多元化消息通讯、提醒消息管理、聊天记录管理、消息引用管理、用户状态显示、水印背景、未读提醒管理、协同组邀请人员、音视频通话、常用语管理、消息自动推送、快检设备数据同步、协同组成员查看、协同组历史记录、我的好友、新的好友、我的机构、急救圈；
★4、升级后的整套院前急救分站系统，能正常接入洛宁县120急救指挥中心急救调度系统，实现业务数据互通、流程联动及全部既定功能。系统对接协调、技术联调、接口授权、平台接入及由此产生的一切相关费用，均由中标人自行全权负责并承担，院方不承担任何对接义务、协调义务及相关费用。（提供相关承诺函）




