	序号
	名称
	参数
	单位
	数量

	1
	雾化机器
	1.额定电压：-220V，额定频率：50Hz
2.输入功率：200VA
3.喷雾速率：≥0.2mL/min
4.药液残留量：≤1.0mL
5.雾粒中位粒径：3.9um±25%
6.气体流量：≥5L/min
7.工作噪声：≤60dB（A)
	台
	20

	2
	心电监护仪
	一、性能参数
1.彩色≥13英寸高清触摸屏；
2.抗除颤和静电，抗高频电刀干扰；
3.图标化快捷菜单；
4.≥9通道波形显示，波形颜色可自定义；
5.满足心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率及体温参数的基本监测需求；
6.可选配CO₂、记录仪、MASIMO血氧、NELLCOR血氧、SUNTECH血压；
[bookmark: _GoBack]▲7.具备标准界面、动态趋势界面、心电全导界面、oxyCRG界面、大字体界面等5种显示界面，可进行一键切换；
8.支持旋钮、按键操作，可选配触摸屏；
9.支持短趋势、长趋势图表、NIBP测量、报警事件、波形回顾，变化趋势直观可见；
10.具有ST段分析功能；
11.声、光、文字三级报警，包含生理报警和技术报警两种类型；
12.USB接口可外接扩展U盘存储器，或相关USB接口的功能卡如扫描枪、读卡器等；
二、技术参数
1.心电：标准三导或五导电缆
2.心率测量范围：成人:15～300bpm(搏/分)，儿童:15～350bpm (搏/分)，分辨率1bpm(搏/分)
▲3.无创血压测量模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量
4.脉搏血氧饱和度测量方式：脉动血氧定量法
5.体温测量精度：25℃～45℃，误差±0.2℃；其他范围精度为±0.4℃
6.接口：交流电源连接器、USB、RJ45等
7.回顾功能：
短趋势回顾：≥2小时；
长趋势图表回顾：≥300小时；
NIBP测量回顾：1000个NIBP测量数据的回顾；
报警事件回顾：200组，U盘≥1000组；
波形回顾：≥1小时，U盘≥24小时
8.报警规格：高、中、低三级报警；生理报警、技术报警两种报警类型；红、黄双色报警指示灯
	台
	23

	2.1
	心电监护仪（带呼气末二氧化碳模板）
	一、性能参数
1.彩色≥13英寸高清触摸屏；
2.抗除颤和静电，抗高频电刀干扰；
3.图标化快捷菜单；
4.≥9通道波形显示，波形颜色可自定义；
▲5.满足心电、呼吸、无创血压、脉搏血氧饱和度、脉率及体温参数的基本监测需求；
6.可选配CO2、记录仪、MASIMO血氧、NELLCOR血氧、SUNTECH血压；
▲7.具备标准界面、动态趋势界面、心电全导界面、oxyCRG界面、大字体界面等5种显示界面，可进行一键切换；
8.支持旋钮、按键操作；
9.支持短趋势、长趋势图表、NIBP测量、报警事件、波形回顾；
10.具有ST段分析功能；
11.声、光、文字三级报警，包含生理报警和技术报警两种类型；
12.USB接口可外接扩展U盘存储器，或相关USB接口的功能卡如扫描枪、读卡器等；
▲13.带呼末二氧化碳模块
二、技术参数
1.心电：标准三导或五导电缆
2.心率测量范围：成人:15～300bpm(搏/分)，儿童:15～350bpm (搏/分)，分辨率1bpm(搏/分)
3.无创血压测量模式：手动测量、自动间隔测量、连续测量
4.脉搏血氧饱和度测量方式：脉动血氧定量法
5.体温测量精度：25℃～45℃，误差±0.2℃；其他范围精度为±0.4℃
6.接口：交流电源连接器、USB、RJ45等
7.回顾功能：
短趋势回顾：≥2小时；
长趋势图表回顾：≥300小时；
NIBP测量回顾：≥1000个NIBP测量数据的回顾；
报警事件回顾：≥200组，U盘≥1000组；
波形回顾：≥1小时，U盘≥24小时
8.报警规格：高、中、低三级报警；生理报警、技术报警两种报警类型；红、黄双色报警指示灯
	台
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	3
	电动吸引器
	1.产品用途： 供医疗手术时作真空吸引用，不适用流产吸引用。
2.主要技术指标： 电源电压：AC220V±10%，50Hz±1Hz
3.输入功率：≤180VA
4.极限负压值：≥0.06MPa（760mmHg）
5.负压调节范围：0.02MPa-极限负压值
6.噪声：≤65dB(A)
7.抽气速率：≥20L/min（760mmHg）
8.贮液瓶容量：2500mL/只，2只一组
9.熔丝管：F2AL250V，Φ5*20
10.工作制：连续运行
11.电器要求：I类设备，BF型应用部分
	台
	13

	4
	除颤仪
	一、适用范围
除颤监护仪临床上主要用于医院或急救车上对病人进行：生命体征监护、手动同步与非同步除颤、AED除颤、起搏、CPR功能等。
二、技术参数
▲1.主机屏幕：≥7英寸彩色TFT屏幕;主机重量（含电池）:≤6kg
2.具备体外同步/非同步除颤，AED自动除颤，无创起搏(按需起搏、固定起搏)，生命体征监护等功能
3.采用双相指数截断（ BTE）波，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿,保护心肌受损。除颤能量最大360J，提高除颤成功率和有效性。
4.除颤后心电基线恢复时间≤5s；支持指导CPR辅助功能，符合2020AHA/ERC
5.标配AED功能，具备一键切换成人及婴幼儿儿童模式;AED全自动分析心律，需要进行除颤时按电击按钮进行除颤；
▲6.成人/儿童一体化电极板，具有支持充电、放电、能量选择功能，具备充电完成指示灯和阻抗提示灯，并显示具体阻抗数值。同步放电延迟时间小于 60ms（自R波尖峰起）
7.标配3导联心电（ECG)、呼吸（Resp）监护功能及配件
8.智能报警，系统报警：监护、除颤、电池充电、打印机等；生理报警：心电等；技术报警：所有参数 
▲9.防尘防水等级:≥IP54
10.通过EN1789车载测试认证；通过RTCA/DO-160G航空测试认证。（提供第三方证明材料）
11.使用年限≥10年
	台
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	5
	心电工作站
	▲1.支持18导联同步采集，全面兼容15、12、9导联采集模式；
2.采集方式：支持USB有线采集；
▲3.幅度频率特性：0.01Hz～350Hz（-3dB）
4. A/D转换：24位；
5.输入阻抗：≥100MΩ；
6.耐极化电压：>±980mV；
▲7.共模抑制比：>130dB；
8.时间常数：≥5s；
9.输入回路电流：≤0.01μA；
10.噪声电平：≤9μV；
11.增益：1.25、2.5、5、10、10/5、20/10、20、40 mm/mV、AGC，误差范围≤±2%；
12.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s，误差范围≤±2%；
13.心率测量误差：测量范围为30～300 bpm之间，最大允许误差为±1或显示值的±1%，两者取大值。
14.具有自动记录和手动记录两种模式，自动记录时长可配置；
15.具有不少于300 s节律采集功能；
16.支持3×6+1R、6×3、18×1、3×5+3R、15×1、6+6+3、6×2、9×1等30多种显示和打印格式；
17.支持波形预采样，且预采样时间可选择；
18.具有起搏信号检测和标记功能，起搏检测灵敏度可调；
19.具有心电图测量尺、平行尺、放大镜；
20.具备导联交换功能，在肢体导联接反或者胸导联接错的情况下，通过软件直接矫正，无需重复采集；
21.支持通过外接身份证阅读器获取患者信息；
22.支持心电波形回放，医生可选择任意需要的波形进行打印；
23.支持≥5种QTc校正公式；
▲24.支持FDA-XML、SCP、BKG、PDF、JPEG、BMP、PNG、DICOM等多种格式；
25.具有历史病案对比功能；
26.支持图片签名和文字签名；
27.支持设置导联系统，单节律导联和三节律导联；
28.支持通过Worklist、HL7或HTTP查询患者信息功能，主动获取待检查患者信息；
29.可通过 FTP、DICOM、HTTP上传心电数据和心电图像报告；
30.支持Windows、Android操作系统；
31.整机轻巧便携，主机重量≤115g（不含电池）；
32.电源供应：USB供电（5V）；
33.防电击程度：CF型；
34.电脑工作站 cpu≥i5.运行内存≥16G，存储 ≥256G固态硬盘+1TB机械硬盘，显示器≥23英寸 
35.设备使用期限：≥10年

	套
	1

	6
	便携式心电图12导
	1.采集方式：同屏显示、同步采集、同步打印12道心电波形；
2.≥7英寸彩色液晶显示屏，0-80°翻转,具有背景网格设置，屏幕亮度可调
3.具有按键，飞梭旋钮调节菜单；
▲4.耐极化电压：±1350mV（提供检验报告证明）
▲5.共模抑制：≥140dB（交流滤波器开启），≥122dB（交流滤波器关闭）
6.频率响应：0.01Hz～410Hz
7.增益设置：1.25、2.5、5、10、20、40、10/5、20/10mm/mv、自动增益，
8.定标电压：1 mV±2%
▲9.心电波形测量参数：心率，PR 间期，P/QRS 时限，QT/QTC 间期，P/QRS/T 轴，RV5/SV1 电压，RV5+SV1电压
10.心电失常模式：可自动捕捉、分析心律失常 ，并可打印心律不齐前后各5秒波形
11.电源要求:交流:100-240V 50Hz，直流:内置可充电锂电池，可连续工作时长≥5h。
12.具有热敏打印功能，支持210 mm×140 mm-140P 折叠纸，支持在无网格纸上打印网格的功能
13.可冻结300s的心电波形数据，可以对所需区间的波形进行更好的观察、分析、回放，并选择需要的时间段进行打印
14.抗干扰滤波：具有交流、肌电和基线漂移，高频滤波功能
15.记录速度：5 mm/s，6.25 mm/s，10 mm/s，12.5 mm/s，25 mm/s，50 mm/s
16.支持有线/无线(选配）联网， 将心电数据上传至心电管理系统，实现电子化存储、管理、A4 纸打印；
17.多种数据存储方式，内部存储≥3500组ECG记录数据，可对存储图例进行波形导入、导出、回访、打印、批量上传；并支持外接大容量SD卡、U盘
18.灵活选择输出ECG 、XML 、JPEG 、DICOM、PDF等多种数据格式
19.设备可自动对异常心率、导联脱落、高频信号干扰情况进行实时监测报警
20.报告格式:简单报告，详细报告，代表心博报告一，代表心博报告二、手动报告、关闭
21.机器使用年限≥10年
22.取得NMPA医疗器械产品注册证
	台
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	7
	输液泵1（带架子）
	一、产品功能
▲1、≥3英寸触摸液晶屏；
2、具有可探测气泡并报警；
3、具有外置电源适配器；
4、内置可充电锂电池，电池运行≥6小时；
5、输液预置完成报警后自动将流速调整到KVO流速；
6、药库在线升级，支持个性化定制；
7、内置DERS功能（Dose-error Reduction Software）；
8、智能化，连入输注工作站、监护仪等，可接入护理系统、中央监护系统，可与医院 HIS 系统连接；
二、技术参数
1.电源：网电电源：～100V-240V，50/60Hz，内部电池：可充电锂电池
▲2.输液流速设定范围：0.01~2000.00mL/h，以0.01mL/h步进；
3.输液量预置范围：0~9999.99mL，以0.01mL步进
4.输液精度：±5%
5.排气流速：流速1mL/h～2000mL/h，以1mL/h步进；
6.丸剂流速/总量：流速1mL/h～2000mL/h，以1mL/h步进，总量0.10mL～100.00mL连续可调，以0.01mL步进。。
▲7.阻塞压力值：≥10档，最高档120kPa±20kPa，最低档30kPa±20kPa 
8.输液模式：≥九种，速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、滴速模式、梯度模式、序列模式、间歇模式；
9.报警功能≥需包含不少于泵门未关闭、管路安装错误、输注阻塞、管路有气泡、输注完成、电池耗尽、电池&网电同时断开、电机故障、通信故障、电池故障、进入KVO、KVO结束、待机结束、无外部电源、遗忘操作、电池电量低、输注即将完成
10.使用年限：≥10年
	台
	14

	8
	洗胃机
	1.流量: >2L/min;
2.自控液量:冲液量:(250ml~350ml)/次;吸液量:(300ml~450ml)/次
冲/洗压力设定范围:47kPa~67kPa
3.电源:~220V50 Hz
4.输入功率:250VA
5.运行声音:小于65分贝
	台
	1

	9
	尿沉渣仪
	1、检测功能：一台仪器同时具备尿干化学及尿有形成分的检测功能；
2、检测项目：干化学检测参数≥14项，尿有形成分自动识别≥11项，具备浊度、颜色、比重检测功能；
3、测试原理：有形成分采用流式图像技术对尿液中的有形成分进行定性、定量分析，无需高、低倍镜转换；干化学采用多波长光电比色法；	
▲4、采图量：≥900幅/样本；
5、测试速度：整机检测≥恒速55测试/小时；干化学检测≥60测试/小时；尿有形成分检测≥55测试/小时（无论阴性阳性样本，均恒速检测）；
6、样本量：≤3mL；
7、数据存储量：≥10万条数据，可在需要时查询，断电后存储数据不丢失；
8、废条仓最大容量：≥300条试纸；
9、样本处理方式：无需离心，无需染色，直接上机检测；
▲10、干化学试纸条，室温保存有效期≥2年；
11、临床报告方式：报告单可同时打印干化学及尿有形成分检测结果，并可显示有形成分真实图像；
12、数据接口：双向通讯接口，支持网口LIS和串口LIS；
13、操作界面：全中文显示操作界面，并具有多种语言转换的功能；
14、条码阅读器：条码阅读器1个以上；	
	台
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	10
	血凝分析仪
	1、全自动光学法凝血分析仪，具备凝固法（光学散射法）、发色底物法和免疫比浊法（光学透射法）
2、根据样本情况可选择性切换的双光学通道：常规或低纤维蛋白样本可通过灵敏度高的散射通道检测，异常样本可通过抗干扰性强的透射通道检测。
3、检测通道：≥13个，同时具备免疫比浊法通道以及发色底物法通道
4、孵育通道：≥12个，具备恒温控制
5、样本位：≥45个，包含5个独立急诊位
6、试剂位：采用试剂盘式试剂位，≥12个冷藏位、5 个常温试剂位
7、试剂针：具备试剂预热、随量跟踪、液面感应、立体防撞功能。
8、混匀方式：非介入式旋涡振荡混匀搅拌模式
9、反应杯：直接倒入式反应杯载入仓，自动排列，不需暂停连续添加反应杯。
10、仪器光源灯采用长寿命LED灯。
	台
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	11
	注射泵
	一、性能参数
1.高清触摸屏；
2.电动推手座：消除设备启动时机械间隙，让第一滴药液尽快注射入患者体内
3.注射器规格、压力、在位检测，多重检测；  
4.全量程位置检测，可自动识别注射器品牌、规格、剩余量等； 
5.快推/丸剂功能，支持手动、自动双模式；
6.在线滴定功能，运行中可修改流速；
7.具有锁屏功能，防止意外更改；
▲8.两种KVO模式：定速、变速；
二、技术参数
1.电源：网电电源：100V-240V,50/60Hz；可充电锂电池；
2.注射器规格：2ml、2.5ml、3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml；
3.注射模式：至少包含注射模式，速度模式、药物库模式、首剂量模式、微量模式、体重模式、梯度模式、序列模式、间歇模式；
4.注射量预置范围：0.01~9999.99ml，以0.01ml步进；
5.注射速度设定范围：0.01-2100mL/h，以0.01/h步进；
▲6.注射精度：±2%；
7.时间设定范围：00:00:00-99：59:59，以00:00:01步进
8.DERS：内置DERS智能用药系统；
9.信息传输：支持WIFI、HL7、有线；
10.排气速度、丸剂速度：2/3ml注射器：1-100ml/h；
5ml注射器：1-150ml/h；
10ml注射器：1-400ml/h；
20ml注射器：1-600ml/h；
30ml注射器：1-1000ml/h；
50/60ml注射器：1-2100ml/h；
11.阻塞压力值：共 9 档，最高档 130kPa±20kPa，最低档 26kPa ±20kPa；
	台
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	全自动五分类血细胞分析仪
	▲1.产品要求	一次进样同时进行血细胞五分类检测和C-反应蛋白检测
2.测试项目	≥27项（不含散点图、直方图）
3.测试方法	采用激光散射法对白细胞进行五分类检测，采用免疫比浊法进行C-反应蛋白（CRP）测定
4.测试模式	具有独立的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。且支持预稀释校准功能
5.样本用量	五分类+CRP模式≤30μl
6.WBC分类通道	有单独的嗜碱性粒细胞分类通道
▲7	研究性参数	≥10个，包含异型淋巴细胞、未成熟粒细胞、有核红细胞、原始细胞等参数的计数及百分比
▲8	进样方式	全自动进样装置，可进行全自动封闭进样（单个或多个标本）且一次性放置样本≥50个
9.急诊位具有单个封闭穿刺进样装置（非手动开放进样），避免操作人员生物危害
10.测试速度	五分类+CRP模式≥60样本/小时
11.操作方式	主机自带≥10英寸彩色液晶触摸屏
12.线性范围	WBC:0~500×109 /L;PLT:0~5000×109 /L；CRP 0.2-320mg/L
13.条码扫描	360°全自动旋转扫码单元；配有条码阅读器接口，具有条码识别功能
14.质控方法	包含L-J、Xbar、Xbar-R、X-B等至少四种质控方式
15.校准	可对仪器进行自动校准、人工校准、新鲜血校准
16.存储样本量	≥200000个样本存储（包括直方图），
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	全自动电解质分析仪
	1.测试项目：K、Na、Cl、Ca、PH、
2.适用样品：血清、血浆、全血、脑脊液及稀释尿液；
3.测量技术：离子选择性电极
4.样品量:   60ul-150ul
5.测量速度：≤30秒
6.测量范围、分辨率： 
           测量范围                   分辨率        
K        0.5—20.0mmol/L            0.01mmol/L         
Na       15—200mmol/L              0.1mmol/L         
Cl       15—200mmol/L              0.1mmol/L          
Ca        0.1—6.0mmol/L            0.01mmol/L         
pH          4—9                    0.01          
7.≥7英寸彩色高清触摸屏，故障自动报警及排除。
8.具有自动寻杯检测系统，全自动进样盘设有≥38个测试位（包括5个急诊位），每批测试只需按下“开始”键，仪器即自动检测样品位置和数量。
9.任意切换中、英文操作和打印报告。
10.储存功能：断电后仍可储存质控和样品数据；可存储≥10000个检测结果，并可扩展到50000个以上；存满后可自动刷新，并支持模糊查询；保存测试样品数据≥五年。
11.进样一次，最多可升级测量出K、Na、Cl、iCa、nCa、TCa、pH 、Li、Mg、TCO2 、AG九项十一参数。
12.自动进样，自动定标，样品分析速度可调，从吸样到显示结果≤30秒，内置打印机同时打印出结果，并设外置打印机接口。
13.试剂具有单独的注册证（包括尿液等样本稀释液）。
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	体外碎石机(带B超)
	1、碎石系统
⑴有透镜电磁式冲击波源。
⑵高压放电范围最大值：11～16kV（电磁式）。
⑶高压放电电容储能最大值：≤128J（电磁式）。
▲⑷第二焦点高度≥140mm可变焦；
⑸聚焦范围：径向范围≤±6mm;轴向范围-50mm～75mm；
⑹脉冲前沿≤0.5μS，脉宽≤1μS。
⑺压缩声压峰值10～30MPa；膨胀声压峰值≤3.5MPa；
⑻具备冲击波高频高压系统，保证冲击波能量的稳定性。
2、B超定位系统
⑴环冲击波源锥形多角度运动B超探头定位装置，具有电子自动测距功能，第二焦点距离电子数字直接显示；
⑵探头轴心延线与碎石焦点径向误差≤3mm；
⑶探头表面与碎石焦点测距误差≤3mm；
⑷电动的探头升降范围：25～125mm。
3、操作系统
▲ ⑴整机配置独立的数控MCU系统、彩屏触摸屏控制台、摇杆运动控制系统，冲击波参数及运
行状态实时显示；
⑵碎石时可选择连续触发，心电同步，单次击发等多种形式； 
⑶碎石能量可无级调节；
⑷碎石触发频率范围：60～120次/分钟(1～2HZ) ；
⑸封闭式水加热，自动排气，恒温超温保护自动循环装置。
⑹整机采用24V直流控制。 
4、机械参数
⑴波源头采用导轨式滑道，波源转动角度范围：≥15°。
▲⑵治疗头三维运动幅度  升降：≥100mm、横向：≥80mm、纵向：≥80mm。
⑶机械传动系统的最小调节精度  ≤1mm。
⑷治疗床有效载荷 ≥135Kg。
5、定位超声
⑴显示器：≥15英寸医用专业液晶显示器；显示器可以上下升降、仰俯、左右旋转。
⑵配碎石机专用腹部凸阵探头 ：超宽频、高密度、五个基波中心频率(2.5MHz、3.0 MHz、3.5MHz、4.0 MHz、5.0 MHz) 可视可调；在3.5MHz时，侧向分辨力2mm（80mm<深度≤130 mm）,轴向分辨力1mm（80mm<深度≤130 mm）。
⑶探测深度：3cm—25cm、可视可调。
⑷动态范围：30-180db 可视可调。
⑸显示模式：B、2B、4B、 M、B/M、ZOOMB。
⑹图像放大：具有画中画放大功能，实时状态、冻结均可放大，放大倍数≥16倍可调。
⑺图像方向：左/右、上/下翻转，旋转（0°、90°、180°、270°）可选。
⑻操作面板：发光按键，操作面板可以左右转动≥25°。
四、配置要求
（1）治疗床                              1台
（2）主机                                1台
（3）床边控制盒（10寸触控屏摇杆操作）    1台
（4）冲击波源(电磁式声学透镜聚焦)         1套
（5）冲击波高频高压发生器                 1套
（6）水处理系统                          1套
（7）B超定位装置                        1套
（8）电容箱（真空高压脉冲触发）          1套
（9）硅胶水囊                            3个
（10）工具箱                             1套  
（11）定位超声                           1套
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	便携式彩超
	一、名称：全数字化便携彩色多普勒超声诊断系统
二、产品用途说明：满足适用于腹部、产科、妇科、心脏、小器官、 泌尿、血管、儿科、神经、急重诊等应用。
三、系统技术规格及概述：
1.  系统通用功能
1.1  ≥15 英寸高分辨率 LED 显示器，可独立主机调节
▲1.2  主机内置相同大小探头接口≥2 个
▲1.3  整机重量≤4kg（含电池）
2.  二维灰阶模式
2.1  组织谐波成像
2.2  组织特异性成像
2.3  多角度空间复合成像技术， ≥3 档可调
2.4  斑点噪声抑制成像， ≥7 档可调
2.5  B 图像偏转， ≥5 档可调
2.6  TGC≥8 段、LGC≥8 段
3.  M 型成像模式
3.1  彩色 M 型
3.2  解剖M 型，取样线≥3 线，可 360 度任意旋转
4.  彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）
4.1  高分辨率血流成像
4.2  双实时同屏对比显示
4.3  自动调节取样框的角度及位置
4.4  取样框偏转：线阵探头支持≥ ±20 度，取样框可根据探头血流方向自动调节
▲4.5  可选配立体血流功能，支持彩色模式和能量模式，使血流呈现立体效果
5.  频谱多普勒成像
5.1  脉冲多普勒、连续多普勒
5.2  自动计算心动周期
5.3  PW 最大速度≥720cm/s;CW 最大速度≥3800cm/s
6.  一键自动优化（包括应用于二维、彩色、频谱模式、造影等）
6.1  可选配穿刺针增强：应用于超声引导下的穿刺手术，动态增 强超声图像中针体显示，具
有双屏实时 对比显示，增强前后效果，并支持自适 应校正角度
▲6.2  造影成像：支持凸阵，线阵，腔内探头
7.  超声教学助手
8.  宽景成像
9.  组织多普勒成像（包括组织速度图、能量图、M 型、频谱成像 4 种模式）
10. 支持应变式弹性成像
10.1 具备组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标，直方图等分析工具
▲10.2具备肿块周边组织与正常组织、肿块周边组织与肿块内组织弹性定量分析功能
11. 可选配自动肺部 B 线检测 ； 自动计算 B 线数量、获取 B 线面积比、 B 线间距
四、 测量分析和报告
1.  常规测量软件包
2.  血管内中膜自动测量，可同时进行血管前、后壁的内中膜一段距离的自动描记、自动生成测量数据结果
五、 电影回放及原始数据处理
1.  电影回放
1.1  所有模式下支持手动、 自动回放
1.2  支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储≥7 分钟的电影
1.3  支持保存后的图像同屏对比分析（动态、静态）
2.  原始数据处理，可对回放图像进行≥20 个参数调节
六、信息管理与存储
1.  ≥256G SSD 固态硬盘
2.  内置超声工作站，支持同步存储，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，不影响检查操作
3.  动态图像、静态图像以 PC 格式直接导出（支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JPG 单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM、MP4），无需特殊软件即能在普通 PC 机上直接观看图像。
▲4.  具备超声远程会诊系统功能，（提供远程超声会诊系统注册证及信息安全等级保护三级证书）
▲5.  通过扫描二维码实现图像分享
6.  支持隐藏病人信息
七、连通性
▲1.  主机内置 HDMI、USB3.0、Type-c、网络接口
2.  DICOM3.0 系统
八、配置
1.  主机 1 台
2.  多功能台车：可拆卸的储物篮， 电源缆线专用放置架，防撞支架
3.  凸阵探头 1 把，频率范围：2.0-5.0MHz
4.  线阵探头 1 把，频率范围：3.0-13.0MHz
5.  相控阵探头 1 把，频率范围：1.5-4.5MHz
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	可视喉镜
	1、 显示屏：≥3.5英寸触摸屏；
▲2、摄像头：有效像素：1280（H）*720(V);视场角：70°±10°；                    
3、电池：可充电锂电池，容量≥3000mAh,电压3.6V,满电实际工作时间≥4h；               
4、电源：TYPE-C，充电器输入 100-240V，充电器输出 5V/2A；                       
5、工作距离：5-100mm；                                                          6、光源：色温≥5000K；照度≧2000lx；                                           ▲7、显示器旋转角度：前后旋转角度范围≧160°±10°，左右旋转角度范围≧310°±10°；                                                                   8、防雾功能；                                             9、拍照摄像：一键快速拍照 ，可连续摄像；                                       10、报警功能：低电量提示；                                                         11、存储：内置≧8G 存储记忆卡，最大可扩展至32G；                                                                      12、组件、手柄一体化，无需拆解，可适配三种规格一次性使用喉镜片，实现一台主机三用；                                                                  13、支持 Mini HDMI大屏拓展；                                                      14、一次性使用喉镜片采用进口 PC 材质，防折断；                               15、图像无明显色差或者失真
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	心肺复苏模拟人
	1.模拟人解剖特征明显，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观；
2.模拟生命体征：初始状态时，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动。按压过程中，模拟人颈动脉被动搏动，搏动频率与按压频率一致。抢救成功后，模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动。瞳孔缩放和颈动脉搏动由开关可开启和关闭。
3.可进行人工呼吸和心外按压。可进行标准气道开放，气道指示灯变亮。
4.三种操作方式：可进行CPR训练、模式考核和实战考核。方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练。方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2015国际心肺复苏标准，正确按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。
5.控制器显示屏电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数；
6.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音
7.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml；
8.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm；
9.可自行设定操作时间，以秒为单位。
10.操作频率：2015标准为至少100次/分，也可自行设定数值。
11.电源状态：采用220V电源，经过稳压器稳压后输出电源12V。
12.操作结束后可以打印操作过程。
▲13.产品材质：面皮肤、颈皮肤、胸皮肤、头发，采用进口热塑弹性体混合胶材料，可连续12小时在40度高温下，老化性能表面不融化；
14.符合（AHA）2015 国际心肺复苏&心血管急救（ECC）指南更新；
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	生物显微镜
	用途：可观察普通染色的切片观察，用于临床及教学工作。
1．工作条件
1.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。
2．主要技术指标
2.1  生物显微镜
▲2.1.1  光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。
▲2.1.2  载物台：尺寸为：120 x 132mm；行程为：76mm（X）x 30mm（Y）
2.1.3  调焦机构：有粗调限位。
2.1.4  聚光镜：带有孔径光阑的阿贝聚光镜，N.A. 1.25，带有蓝色滤色片
▲2.1.5  照明系统：≥20000小时寿命LED光源
▲2.1.6  双目观察筒：瞳距调整范围55-75mm， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，眼点高度≥432.9 mm，视场数≥20
2.1.7  目镜：10X，带眼罩，视场数≥20
2.1.8  物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作。
▲2.1.9  物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.1 W.D≥27）、10X（N.A.≥0.25 W.D≥8）、40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6）、100X（N.A.≥1.25 W.D≥0.12）
2.1.10 具有 防霉装置
2.1.11 所采用光学元件均为环保无铅玻璃（提供证明材料）
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	恒温培养箱
	1.  外 箱 体： 箱体精选冷轧钢板基材，静电烤漆工艺处理。
2. 工 作 室： 内胆采用不锈钢材质，镜面抛光处理，搁板支架快拆，自由装卸。
3. 隔 热 层： 箱体与工作室之间采用隔热防护体系，。
4. 密封技术： 采用磁吸密封条。
5. 观察玻璃： 双层钢化玻璃观察窗。
6. 风    道： 强制对流通风结构。
7. 控制面板： 采用微电脑智能数显控温，定时功能，来电记忆恢复功能。
8. 控    温： 配置恒温系统，搭载高敏传感器。
9. 选    配： 多段可编程控制器（可设定多段不同温度和时间，自动切换），针式打印功能，USB储存接口。
10. 电源电压：AC 220V,50HZ
11. 恒温波动度：≤±0.5℃
12. 温度均匀性：≤±1℃（测试点为37℃）
13. 温度分辨率：≤0.1℃
14. 温度调节范围：RT+ 5℃～70℃
15. 定时范围：1～9999min
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	呼吸睡眠监测仪(睡眠呼吸初筛仪)
	1、设备适用于儿童及成人的睡眠呼吸暂停的筛查评估。可同时实时监测三个患者。
▲2、设备可实时监测内容，包括呼吸气流（口鼻气流压力和口鼻气流热敏）、胸腹呼吸（独立RIP胸导联、独立RIP腹导联）、脉搏血氧饱和度、脉率、脉搏波、体位、体动、压力鼾声、麦克风鼾声、环境光、主动事件标记、双色工作指示灯、无线远程传输功能等参数。
3、设备小巧轻便，主机重量≤85g（带电池）。
4、设备腕部主机具备全彩液晶内屏，可显示记录状态、蓝牙状态、电池电量、受试者信息、设备版本号等信息，同时具备物理按键，用于患者主动标记事件。
▲5、设备具有环境光监测功能采用内置锂电池供电，实时监测模式下续航时间≥24小时。
6、主机内置双蓝牙模块
▲7、医生可在佩戴者居家监测过程中，通过远程软件实时查看佩戴者的睡眠数据波形以及压力滴定波形，实时掌握佩戴者的数据情况，确保数据完整、真实、有效。
8、设备存储并保留连续三个患者的睡眠数据，同时在分析软件中依次下载这三位患者数据进行分析。
9、RIP-sum/RIP-flow算法可模拟口鼻气流信号，可替代鼻气流压力通道，确保口鼻气流脱落后信号依旧完整，可出具完整的监测报告。
10、软件具有一键导出不同病例患者的各项监测生理指标至Excel中，采用国际通用EDF格式，患者报告可导出为WORD、EXCEL、PDF格式
11、AI智能判图对睡眠分精准分析，呼吸事件自动判图，呼吸暂停/低通气自动标注及分型；陈施呼吸
12、设备具备硅胶指套、硅胶戒指等多种规格血氧传感器
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	粪便分析仪
	1.检测原理：细胞形态学与性状AI技术，免疫学、病毒学、细菌学自动判读。
2.检测项目：1)形态学检测：检测红细胞、白细胞、脓细胞、吞噬细胞、真菌、滴虫、结晶、上皮细胞；脂肪球、淀粉颗粒、植物纤维、植物细胞、灵芝孢子；蛔虫、钩虫、鞭虫、绦虫、蛲虫、血吸虫、肺吸虫、姜片吸虫；旋毛虫幼虫包囊、结肠阿米巴包囊、溶组织阿内米巴包囊等有形成分，自动过筛正常标本；2)化学物质检测：对粪便隐血、转铁蛋白检测判读检测；3)病毒菌检测：肠道腺病毒、轮状病毒自动判读检测；4)细菌学检测：幽门螺旋杆菌检测结果自动判读检测。
3.速度：连续检测粪便常规或试剂卡标本速度每小时≥60个。
4.具有AI人工智能大数据识别系统。
5.具有AI全视野搜索显微功能。
6.自动形成检验报告，报告单格式调整和设计。
7.可连接医院网络，支持远程数据交换。可连接医院LIS/HIS网络进行数据传输。
8.数据存储量＞300000个结果。
9.具有原厂分析仪镜检质控品（提供体外诊断试剂注册证）。
10.配置：粪便分析仪主机、电脑、显示器及设备附件。
	台
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	全自动酶标仪
	1  操作方式：外接电脑全面控制，鼠标、键盘操作
2  测试方法：速率法、两点法、终点法  
3  重复性：＜0.5% 
4  稳定性：±0.005  
5  滤 光 片：标准配置405、450、492和630nm四片，最多可装载8片
6	振板功能：具备，速度和时间可调 
7  项目设置：在同一块板上可同时进行最多12个项目的检测
8  对照设置：每个项目最多允许设置12对阴性对照  
9	存储：可存储100组以上程序 
10  打印：外接打印机，可打印中文报告
11  计算方法：软件支持多种计算方式，至少包括吸光度模式、Cut-Off定性计算、单点定标、折线回归、多点百分比、线性回归、指数回归、对数回归、幂回归、百分比对数回归、四参数回归
12  测试方法：具备多孔空白法、行空白法、列空白法等测试方法
13  软件功能：内置科室数据库、医生数据库、系统日志、试剂管理、工作量统计等功能
14  报告格式：软件支持多种格式的综合中文报告输出
	台
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	白带常规分析仪
	1、整机系统：
1.1、整机测试速度不低于90T/H；
1.2、一机多用，可选择多种检测模式：形态学/形态学+干化学检测；
1.3、仪器全自动操作，无需人工洗脱，检测全过程无需人工操作；
1.4、样本无需离心，直接检测；
1.5、检测卡：镜检、干化学为分离式结构，采用流动计数池完成有形成分检测，独立干化学试剂卡完成干化项目检测；
1.6、轨道式送样，一次性可批量处理≥60人份样本；
1.7、检测仪自动分析判读样本中成分，有形成分综合识别与计数准确度≥95%（提供注册检验报告）；
1.8、配备高位可折断尼龙植绒采样拭子；
1.9、进样区支持一次性放置不少于50个待测样本，具有自动旋转样本试管进行码读取功能；
1.10、双向通讯接口，可联机科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输；
1.11、形态学与干化学综合报告。
2、干化学分析部分：
2.1、干化学支持≥5项检测，包括SNA、NAG、PIP、LE、H202浓度及pH等；
2.2、采用CCD拍照法对干化学结果进行分析；
2.3、仪器对干化学试剂卡具有恒温孵育功能，孵育温度37±1℃。
3、有形成份分析部分：
3.1、形态学支持对上皮细胞、线索细胞、小圆上皮细胞、白细胞、红细胞、霉菌、滴虫、杆菌等有形成分进行自动识别；
3.2、利用人工智能深度学习技术，以显微镜检法对阴道分泌物中有形成份进行自动识别与分类计数；
3.3、可展示全景图并根据样本中细胞类别，集中汇总查看分类图；
3.4、仪器可按照《全国临床检验操作规程》中清洁度判定表给出样本清洁度判定结果；
3.5、可提供滴虫动态视频，对滴虫进行自动轨迹检测。
	台
	1

	24
	电子血压计
	1、 测量原理：示波法
2、测量位置：上臂
3、显示：7段LCD
4、适应手臂：周长12～50cm（标配袖带 22～32cm）
5、压力测量范围 0～300mmHg
脉搏测量范围：40～200次/分
6、测量精度：压力精度：±3mmHg（±0.4KPa）；脉搏测量精度：±5%
7、测定精度：平均差±5mmHg；标准偏差 8mmHg
▲8、自动较零功能：开机时自动启动
9、具备电池电量不足提示
10、听诊测量模式：按照血压测量规范要求的速度自动充放气，但不进行测量，提供医生自己用听诊器进行听诊测量，并可显示测量结果。
11、袖带可选配：
大号袖带（32-42cm）
中号袖带 (22-32cm)
小号袖带（17-22cm）
极小袖带（12-18cm）
12、电源：交直流两用
①电源适配器   
②电池
类型：5号干电池4节 
工作次数：血压测量 250 次以上
	台
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	蓝牙电子血压计
	1、 测量原理：示波法（具听诊功能）
2、测量位置：上臂
3、显示：LCD显示
4、适应手臂周长：12～50cm（标配袖带 22～32cm）
5、测量范围：压力0～300mmHg；脉搏40～190次/分
6、测量精度：压力表示精度：±3 mmHg (±0.4 kPa)；脉搏数精度：±5%
7、压力检测：压力传感器
8、初始加压值：自动和手动设定两种模式
▲9、通信方式：Bluetooth® Low Energy （蓝牙低能耗） 
10、测量模式：单次和平均两种测量模式（需提供证明材料）
11、具有不规则脉波检测功能
▲12、数据储存：≥150条
13、耐久性：医用耐久性设计，主机使用次数≥10万次，袖带≥5万次（需提供证明材料）
14、背光灯设计
15、消毒便捷：主机和袖带均可用酒精擦拭消毒，使用更安心
16、袖带可选配             
大号袖带（32-42cm）
中号袖带（22～32cm）
小号袖带（17-22cm）
极小袖带（12-18cm）
	台
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	手动气压止血带
	1.额定工作压力范围：0MPa-0.12MPa
2.配套袖带规格：适配成人大、中、小三种四肢规格
3.设备主体材质：金属壳体+医用TPU加厚气囊，耐磨防漏
4.设备整机重量：约7kg
5.工作方式：手动充气、手动稳压、快速放气
	台
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	自动气压止血带
	1.压力调节范围：0kPa-100kPa（最大650mmHg）
2.压力控制精度：±3kPa
3.工作定时范围：0min-120min
4.设备充气速度：≤50秒完成满压充气
5.智能报警功能：支持超压、低压、工作超时、断电异常报警
6.工作电源：AC100V-240V，50/60Hz宽电压适配
7.设备额定功率：≤80VA
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	心理量表评估机
	▲1、产品具有《医疗器械注册证》。（提供医疗器械注册证复印件佐证）
2、心理评估量表：系统包含心理问题常用量表、认知功能量表、睡眠相关量表、精神障碍评定量表、家庭婚姻生活量表、儿童青少年、人格（个性）类、职业心理等8大类量表。覆盖了认知、情绪、神经科、精神病性、人格、儿童与老年心理、成瘾行为、压力与应激、睡眠评估项目，共200套量表以上。
3、测评模式多元化：支持小型内网模式、医院内网模式、外网模式。
4、作答速度智能提醒：系统自动监测受测者作答速率，作答过快、过慢时弹窗提醒，规范作答节奏，保障测评数据有效性。
5、多元化分析报告：依据在同一设备上同时出具心理量表评估报告完整版、专业版以及团体综合报告。
6、心理档案功能：档案包含基本信息、量表测评结果、个人成长史、抚养史、咨询记录等板块，形成完整的心理健康档案。（提供心理档案管理系统证书复印件及其提供产品功能截图）
7、危机预警：系统根据量表评估结果严重程度实现五级风险分类，采用五种醒目颜色区分展示预警等级；支持按照预警颜色、单位名称、姓名、量表名称、账号、原始分 / 标准分、证件号、测试时间筛选导出数据，便于开展各类临床研究。（提供产品功能截图）
8、智能化综合分析报告：根据量表、测试时间、性别、年龄段、单位等信息自由组合设备历史筛查数据自动生成各种维度整体分析报告。便于各种临床研究统计。（提供产品功能截图）
9、团体原始数据导出：支持按量表、时间、主题、部门、单位等条件，导出包含预警结果、因子分值、题目答案在内的全套原始测评数据。
10、团体测评中，实时监控测评进度，自动统计展示总测评、已完成、未完成人数，支持查询未完成人员基础信息。（提供系统截图佐证）
▲11、可支持生成心率变异性评估项目：频域指标TP、VLF、LF、HF、LFnu、HFnu、LF/HF、时域指标SDNN、SDANN、SDNNI、PNN50、心率指标总心搏、最高心率最低心率、最长RR间期。图表分析RR期间直方图、自主神经系统活性图、交感神经活性图、副交感神经活性图、频谱图、散点图等。（提供心率变异性分析报告截图佐证）
12、系统性能指标：系统运行效率高、网络传输速度快，带宽可达 50Mbps；在最低运行环境、最大并发场景下，普通用户答题题目响应时间≤10 秒，管理员端单个 Word 报告生成时间≤33 秒。（提供医疗器械检验报告） 
13、软件标准符合性（GB/T 25000.10-2016）：软件功能性、性能效率、信息安全性、可靠性、兼容性、易用性等符合国家标准 GB/T 25000.10-2016《系统与软件质量模型》相关要求。（提供医疗器械检验报告）
14、可移动服务主机1台：由金属铝和ABS塑料组成。配置： 处理器≥Core I7  、内存：≥8G 、硬盘： ≥512G ，LED显示屏，屏幕尺寸：≥23.8英寸，分辨率≥1920*1080。   
15、测评平板终端5台：屏幕尺寸≥11 英寸；运行内存≥4GB，存储硬盘≥128GB；IPS 屏幕分辨率≥1920*1200。
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	掌上彩色超声诊断仪
	1.探测配置：电子凸阵探头，32通道、128阵元高清成像
2.探头频率：中心3.5MHz，可调范围2.5MHz-5.0MHz
3.成像模式：支持B超、彩色血流CDFI、脉冲多普勒PW、能量多普勒PDI
4.最大探测深度：≥240mm，满足全身基础检查
5.传输方式：支持USB、Type-C有线连接，可选无线传输
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	盆底康复生物刺激反馈仪4通道
	1.≥4个EMG / STIM / EMG-STIM通道，各通道相互独立，1个压力探头通道。
▲2.AD采样率：≥8100Hz／通道。
3.采样位数：≥24位。
▲4.通频带：≥20Hz～550Hz（-3dB）。
5.最高分辨率： ≤2μV (r.m.s)。
6.差模输入阻抗：≥5MΩ
7.共模抑制比：≥100dB
8.刺激电流强度：≥0-100mA可调，步长为0.5mA，误差：±20％或±1mA。
▲9.电刺激脉冲宽度：≥10-1000μs。
10.电刺激脉冲频率：≥0.5-1000Hz。
▲11.治疗处方电刺激脉频率与脉宽可变。
12.上升/下降时间：≥0s～20s。
13.反馈阈幅值范围：1μV-3000μV全响应。
14.工业级计算机，内置机箱，抗电磁干扰。
15.一键式开机，直接进入软件操作界面，一键式关机，。
16.主机可接地线。
17.压力探头测量范围0～150mmHg，测量分辨率为0.1mmHg。
18.设备使用年限≥8年。
软件参数：
1.具有国际通用的Glazer快速筛查（60秒）、标准筛查（155秒）、标准评估（377秒），多种不同方式与时长的评估模式。还具有专科检查、性功能评估、控尿反射评估、腰背痛评估，以及先级的压力探头进行具备盆底张力检测共计8种评估模式，可应对多种应用场景的筛查方法。
2.肌电评估类型可以选择单通道或者多通道，也可以选择不同的部位，可最多同时进行4个部位的肌力筛查, 盆底肌肌电评估报告内容包含前静息平均值、前静息变异性、快速收缩上升时间、快速收缩最大值、快速收缩下降时间、持续收缩平均值、持续收缩变异性、后静息平均值、后静息变异性。并在筛查后通过Glazer科学计算方法，对盆底肌健康状态进行百分制评级，再通过动画+语音的方式，生动的反馈评估结果。
3.评估报告包括评估指标数值、肌电图、报告简要解读说明和治疗建议。
4.系统自动对筛查评估的每个阶段进行打分，并计算出整个过程的最终得分。
5.系统根据盆底肌筛查评估结果自动生成相应的训练方案，通过无线方式传输
6.自动分析外界因素对肌电信号的影响，并实时显示肌电信号的质量。
7.多种治疗模式，包括神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、Kegel模板训练、         游戏训练、放松训练等。
8.Kegel模板的坐标采用MVC%（最大收缩力的百分比）格式显示，便于患者清楚意识到该使用多大的收缩力进行训练，有助于科学训练。
9.设备具有丰富的处方库，包括各种经典的盆底肌康复治疗处方，还可以由医生进行自定义处方组合的开放治疗，产后康复中更包括了疼痛管理，胸部管理，形体管理等可应对多种应用场景的治疗处方，循环先刺激治疗模块可以支持最多4个通道同时进行治疗，且所有方案可以导入、导出。
10.疗程化方案治疗，自动按照当前治疗次数选择对应的治疗方案进行治疗，也可手动调整方案。
11.具有强大的方案自定义功能，可用于疗程化方案设置，所有治疗模式可以自由组合，形成个性化治疗方案，单次治疗最多可有10个治疗模式。
12.电刺激方案自定义可以对频率、波宽等参数进行连续调节设置。
13.治疗过程中可以对电刺激的强度、频率、脉宽、刺激时间、休息时间等参数进行实时调节。
14.调制电刺激模式，可实现刺激过程中不同频率以及不同脉宽之间转换。 
15.每次治疗过程中无需多次选择治疗模式，实现无中断治疗。
16.产后康复方案具有电极片粘贴示意图。
17.所有电刺激方案的刺激电流可以在治疗前预设。
18.强大的数据管理功能，对工作量进行统计，还可对所有评估筛查及治疗数据进行查看、删除等操作。
19.设备具有丰富的训练模式，可以通过放松模板、呼吸模板、放松音视频，放松游戏以及简单、普通、困难伸展训练对患者盆底肌进行放松训练。放松游戏不仅具有盆底肌快肌、慢肌等各肌群的分类训练，并且通过语音播报智能的引导用户完成训练。
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	治疗车
	1、板面及抽屉材料采用SUS201#不锈钢板材，厚度0.8mm，
2、车体主架采用Φ25mm，δ1.0mmSUS201#不锈钢管加工、折压、焊接、打磨成型，表面无锋棱
3、中间带有抽屉，抽屉滑道采用三节静音式滑轮。
4、治疗车分为上下两层，均带有不锈钢护栏。
5、配置优质高级静音脚轮，承重≥50kg重物时
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	吊塔
	1、 医用吊塔的涂层表面应确保平整光滑、色泽柔和均匀、花纹清晰一致；不得出现露底、起泡、剥落、开裂等缺陷，且无明显浮色、针孔或碰伤。表面粉末涂层的厚度应不低于70微米 
2、吊塔的结构需牢固可靠、无松动，并采用全封闭式设计。主体材料应选用6005高强度铝合金型材，加工级别需达到T5或更高，抗拉伸强度不低于280 N/mm²
3、最大安全承重：吊塔的最大安全承重应为其标称工作承重的4倍，且吊塔悬臂的最大安全承重≥2000 kg，箱体的倾斜角度应不大于0.7°。  
4、托盘：可配置托盘的最大标称工作承重应≥90 kg，并满足2倍承重系数的要求。
5、气体终端接口：  
a) 插拔次数≥100,000次；  
b) 气体终端接口应支持通、断、拔三种状态；  
c) 气体终端应支持带气维修功能。  
6、吊桥医用气体管道（刹车除外）应能承受1.2 MPa的气压试验，且不得出现明显漏气或破裂现象。  
7、外壳防火箱体需满足基本防火安全要求。依据GB 9706.1-2020中11.3的实现方式，吊桥箱体外壳的防火等级应不低于UL94-V0级。  
8、配置要求：  
（1）多功能吊柱箱体长度应为1米，旋转角度不低于345°。  
（2）旋转臂：旋转半径不低于900mm。  
3、仪器平台：二层结构（配备一个自吸式抽屉）。  
（3）国标气体终端6个：包括氧气终端2个、负压吸引终端2个、空气终端2个。  
（4）电源3孔插座：8个（220 V、10 A）。  
（5）网络通讯接口：RJ45接口1个。  
（6）等电位接地端子：2个。  
（7）电话接口：1个。  
（8）双关节旋转不锈钢可调输液架：1个。  
（9）吸顶式安装。  
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	手动病床
	1、 床头、床尾采用ABS高级工程塑料吹塑而成。
2、床面采用优质冷轧钢板一次冲压成型，厚度1.2mm，凹型多气孔设计，便于透气并具有防滑功能。表面无焊点，背部有钢管加强筋，采用双支撑卸力结构。
3、床体骨架采用40*60*1.2mm的成型方管焊接而成.可承载≥240kg;
4、整体床体采用酸洗、磷化、水洗、氧化等一系列工艺，全自动流水喷涂线，使用阿克苏粉末静电喷涂，色泽鲜亮，附着牢固。
5、分离式欧式护栏，采用ABS工程塑料，防夹手设计，护栏升降采用阻尼器装置控,于床面板下方与床框平齐。
6、四轮采用125mm静音中控轮，稳定连动系统.刹车稳定，双轮饼设计。 
7、配置ABS隐藏式摇把，可以隐藏于床体具有双向极限保护设置。
8、 丝杠 采用20mm/40Cr材质，不变形，回旋体为锌合金压铸工艺，丝杠结合部采用铜棒加工制作的铜母。
9、功能简介：
（1）靠背：0-80±5º
（2）腿部：0-40±5º  
（3）整体升降：460-680mm
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